更正公告附件

原采购信息内容：

- 第六章项目需求及技术要求“一、技术（参数和性能）要求）”

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 一 | 设备认证文件及机型 | 投标产品须是各厂家具备NMPA认证且首次NMPA注册时间不早于2022年1月1日的3.0T磁共振设备，投标人须提供具备技术的其最新认证3.0T机型投标产品有效证明材料。 |  |
|  | 质量层次（国产/原装进口） | 国产，本项目执行国办发〔2025〕34 号本国产品政策。本国产品为境内生产、境内组件成本占比达标、特定产品关键组件 / 工序境内完成的货物，供应商应提交本国产品标准声明函。 |  |
| 二 | 磁体系统 |  |  |
| 1 | 磁场强度： | 3.0T |  |
| 2 | 中心共振频率 | ≥127MHz |  |
| 3 | 磁体重量 (含液氦) | ≤6700kg |  |
| 4 | 磁体类型 | 3.0T超导磁体 |  |
| 5 | 匀场 | 具备 |  |
| 5.1 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场+动态匀场 |  |
| 5.2 | 一阶线性匀场 | 具备 |  |
| 5.3 | 二阶高级匀场 | 具备 |  |
| 5.4 | 实时动态匀场技术 | 有 |  |
| 6 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 7 | 磁体长度 | ≤174cm |  |
| 8 | 磁体最小孔径 | ≥63cm |  |
| 9 | 液氦消耗量（正常使用) | ≤0L/h |  |
| 10 | 抗外界干扰屏蔽 | 有 |  |
| 11 | 主磁场均匀度补偿 | 有 |  |
| 12 | 5G磁力线范围： | 具备 |  |
| 12.1 | 轴向 | ≤5.3米 |  |
| 12.2 | 径向 | ≤3.5米 |  |
| 13 | 1G磁力线范围： | 具备 |  |
| 13.1 | 轴向 | ≤7.5米 |  |
| 13.2 | 径向 | ≤4.5米 |  |
| 14 | 最短爬升时间 | ≤0.3ms |  |
| 三 | 梯度系统 |  |  |
| ★1 | 最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非等效值） | ≥60mT/m |  |
| ★2 | 最大单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非等效值） | ≥200T/m/s |  |
| 3 | 支持最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率同时达到功能 | 具备 |  |
| 4 | 最大占空比 | 100% |  |
| 5 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 6 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |  |
| 7 | 梯度减噪系统 | 具备原厂全身全序列静音梯度降噪技术，常规头颅扫描噪音≤60dB |  |
| 四 | 射频系统 |  |  |
| *1 | 多源射频发射平台，可实现多组射频并行激发，多维选择性脉冲成像 | 独立射频放大器个数≥2个 |  |
| 1.1 | 射频发射源 | 具备 |  |
| 1.2 | 独立射频源个数 | ≥2 |  |
| 1.3 | 独立射频放大器个数（非转换器） | ≥2 |  |
| 2 | 射频功率 | ≥15KW*2 或≥37kw |  |
| 3 | 发射带宽 | ≥500kHz |  |
| *4 | 一次扫描最大视野独立射频接收通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数） | ≥64通道 |  |
| 5 | 最高接收动态范围 | ≥160dB |  |
| *6 | 射频接收线圈，需达到如下要求： |  | 以下线圈需提供原厂配置 |
| 6.1 | 头颈线圈 | ≥ 20通道 |  |
| *6.2 | 一体化头部科研通用线圈 | ≥48通道 |  |
| 6.3 | 一体化心胸腹体部线圈 | ≥30通道，单片（个）头足方向覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片（个）以上。 |  |
| 6.4 | 一体化全脊柱线圈 | ≥32通道 |  |
| 6.5 | 大柔线圈 | ≥ 12通道（非组合） |  |
| 6.6 | 小柔线圈 | ≥ 12通道（非组合） |  |
| 6.7 | 乳腺专用线圈 | ＞8通道 |  |
| 五 | 主控计算机系统 | 具备 |  |
| 1 | CPU主频 | ≥4核，≥3.0GHz |  |
| 2 | 主内存 | ≥64GB |  |
| 3 | 硬盘容量 | ≥4TB |  |
| 4 | 硬盘图像存储量 | ≥600,000幅(256×256) |  |
| 5 | 图像重建计算机内存 | ≥ 128GB |  |
| 6 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |  |
| 7 | 显示器 | ≥27英寸彩色LCD液晶显示器 |  |
| 8 | 显示图像分辨率 | ≥1920 x 1200 |  |
| 六 | 后处理接口 |  |  |
| 1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 2 | DICOM 3.0接口及免费PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |  |
| 3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |  |
| 七 | 病人检查环境 |  |  |
| 1 | 磁孔内可调试病人通风、照明系统 | 支持氛围照明，提升患者检查体验 |  |
| 2 | 磁孔内病人双向通话及扩音器系统 | 支持背景音播放功能 |  |
| 3 | 检查床最大承重 | ≥250Kg |  |
| 4 | 检查床最低位置 | ≤60cm，方便患者上下床 |  |
| 5 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥200mm/sec，支持双侧控制进床速度 |  |
| 6 | 多站扫描自动移床功能 | 支持头先进/足先进双向扫描模式 |  |
| 7 | 磁体双侧触控显示器 | ≥2个 |  |
| 7.1 | 患者生理信号监控系统显示器 | 可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征 |  |
| 7.2 | 床旁患者信息系统显示器 | 可读取患者登记信息 |  |
| 7.3 | 磁体液晶显示功能 | 支持显示扫描进度、播放安抚视频/音乐 |  |
| 7.4 | 可显示推荐使用的线圈 | 具备 |  |
| 7.5 | 可显示推荐的病人摆位信息 | 具备 |  |
| 7.6 | 可显示推荐使用的线圈 | 具备 |  |
| 8 | 一键升床功能 | 具备 |  |
| 9 | 一键进床自动定位功能 | 支持AI全自动解剖定位，患者躺床后自动识别、自动对位。 |  |
| 10 | 全套床垫 | 2套 |  |
| 11 | 无磁降噪耳机 | 2个 | 含备用 |
| 12 | 病人监视系统 | 具备 |  |
| 13 | 紧急制动按钮 | 具备 |  |
| 14 | 操作间紧急制动系统 | 必须具备，紧急情况下可立即停止设备运行，保障患者安全 |  |
| 15 | 门控技术具备 | 包含心电门控、呼吸门控、外周门控 |  |
| 16 | 扫描床进出范围 | 可完全退出磁体外，方便轮椅患者、躁动患者上下床 |  |
| 17 | 病人通道环境 | 采用大孔径短磁体设计，内置氛围照明、双向对讲系统、背景音乐播放功能 |  |
| 八 | 扫描参数 |  |  |
| 1 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 2 | 最大FOV | ≥500mm |  |
| 3 | 最薄2D层厚 | ≤0.5mm |  |
| 4 | 最薄3D层厚 | ≤0.1mm |  |
| 5 | 最大扫描重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 6 | 最大弥散加权系数B值 | ≥10,000 |  |
| 7 | TSE最大因子 | ≥1024 |  |
| 8 | EPI最大因子 | ≥255 |  |
| 九 | 扫描技术与序列 |  |  |
| 1 | 自旋回波序列 |  |  |
| 1.1 | 2D/3D 快速自旋回波 | 具备 |  |
| 1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |  |
| 1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |  |
| 1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |
| 1.5 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 2 | 具备多模式、多参数反转恢复（IR）序列（含STIR、灰白质IR、脂肪抑制IR） |  |  |
| 2.1 | STIR 短 T1 压脂序列 | 具备 |  |
| 2.2 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |
| 3 | 梯度回波序列 |  |  |
| 3.1 | 真稳态梯度回波序列 | 具备 |  |
| 3.2 | 快速梯度回波 | 具备 |  |
| 3.3 | 亚秒 T1 加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 3.4 | 亚秒 T2 加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 3.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 3.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 3.7 | 多回波聚合序列 | 具备 |  |
| 3.8 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |
| 3.9 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |
| 3.10 | 重 T2 加权高对比序列 | 具备 |  |
| 3.11 | in-phase 和 out-phase 成像 | 具备 |  |
| 3.12 | 3D 梯度回波技术 | 具备 |  |
| 3.13 | 超快速场回波序列 | 具备 |  |
| 3.14 | 三维成像技术 | 具备 |  |
| 4 | 平面回波序列 |  |  |
| 4.1 | 单次/多次激发平面回波 （含BOLD脑功能成像） | 具备 |  |
| 4.2 | 反转平面回波 | 具备 |  |
| 4.3 | 高分辨平面回波采集 | 具备 |  |
| 5 | K 空间成像技术 |  |  |
| 5.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 5.2 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |
| 5.3 | 全身压缩感知技术 | 具备 |  |
| 十 | 常规临床应用 |  |  |
| 1 | 体部成像 |  |  |
| 1.1 | 高分辨率肝脏动态增强 | 具备 |  |
| 1.2 | 腹部高清水脂分离梯度回波技术 | 具备 |  |
| 1.3 | 磁共振肾脏动态增强技术 | 具备 |  |
| 1.4 | 多期动态扫描层面精准对位技术 | 具备 |  |
| 1.5 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |  |
| 1.6 | MR 结肠造影技术 (亮、暗腔) | 具备 |  |
| 1.7 | 单次激发 2D/3D 水成像 | 具备 |  |
| 1.8 | 脂铁定量技术 | 具备 |  |
| 1.9 | 自由呼吸 3D 水成像 | 具备 |  |
| 1.10 | MR 脊髓造影技术(2D/3D) | 具备 |  |
| 2 | 神经系统成像 |  |  |
| 2.1 | 高分辨率内耳水成像 | 具备 |  |
| 2.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |  |
| 2.3 | 高分辨率面听神经成像 | 具备 |  |
| 2.4 | 高分辨颅脑成像 | 具备 |  |
| 2.5 | 全神经成像 | 具备 |  |
| 2.6 | 自动在线拼接技术 | 具备 |  |
| 2.7 | 拼接校准技术 | 具备 |  |
| 3 | 脑灌注成像 |  |  |
| 3.1 | 2D-平面回波灌注成像 | 具备 |  |
| 3.2 | 多层灌注成像 | 具备 |  |
| 3.3 | rCBV 分析 | 具备 |  |
| 3.4 | TTP 分析 | 具备 |  |
| 3.5 | MTT 分析 | 具备 |  |
| 3.6 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 3.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |  |
| 4 | 磁敏感成像 |  |  |
| 4.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |  |
| 4.2 | 磁敏感实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |
| 4.3 | 磁敏感实时相位图成像技术 | 具备 |  |
| 4.4 | 磁敏感原始图像成像技术 | 具备 |  |
| 4.5 | mMIP 图像成像技术 | 具备 |  |
| 5 | 波谱成像 |  |  |
| 5.1 | 自动匀场方式 | 具备 |  |
| 5.2 | 手动匀场方式 | 具备 |  |
| 5.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |  |
| 5.4 | 自动频谱分析 | 具备 |  |
| 5.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |  |
| 5.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |  |
| 5.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |  |
| 5.8 | 2D 和 3D 频谱成像 | 具备 |  |
| 5.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |  |
| 510 | 三维脑频谱成像 | 具备 |  |
| 5.11 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |  |
| 6 | 脑功能成像 |  |  |
| 6.1 | 血氧饱和度依赖性成像 | 具备 |  |
| 6.2 | 脑功能后处理 | 具备 |  |
| 7 | 弥散成像 |  |  |
| 7.1 | 实时及同步弥散技术 | 具备 |  |
| 7.2 | 各向同性采集 | 具备 |  |
| 7.3 | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 7.4 | ADC 值测量 | 具备 |  |
| 7.5 | ADC-map 彩图 | 具备 |  |
| 7.6 | 自动生成 ADC 图 | 具备 |  |
| 7.7 | 多 B 值成像 | 具备 |  |
| 7.8 | 头颅、腹部、前列腺、子宫附件、弥散成像 | 具备 |  |
| 7.9 | 大范围弥散成像 类 PET | 具备 |  |
| 7.10 | 弥散张量成像 | 具备 |  |
| 7.11 | 弥散张量方向数(临床) | ≥256 |  |
| 7.12 | 白质纤维束成像 | 具备 |  |
| 7.13 | 可选优化 B 值 | 具备 |  |
| 7.14 | 自动采集处理 | 具备 |  |
| 7.15 | 单次/多次激发扩散加权 | 具备 |  |
| 7.16 | 矢状位弥散成像 | 具备 |  |
| 8 | 血管成像技术 |  |  |
| 8.1 | 磁转移对比技术 | 具备 |  |
| 8.2 | 最大密度投影技术 | 具备 |  |
| 8.3 | 可变反转角度射频技术 | 具备 |  |
| 8.4 | 多层层面重建技术 | 具备 |  |
| 8.5 | 2D/3D 水成像技术(MRCP MRU) | 具备 |  |
| 8.6 | 电影采集回放功能 具备 | 具备 |  |
| 8.7 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |  |
| *8.8 | 高分辨血管壁成像技术 | 具备 |  |
| 8.8.1 | 具备血管壁成像分析处理功能 | 具备 |  |
| 9 | 心血管成像技术 |  |  |
| 9.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |  |
| 9.2 | 门控2D血管技术 | 具备 |  |
| 9.3 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |
| 9.4 | 可变反转角射频技术 | 具备 |  |
| 9.5 | 动静脉分离成像 | 具备 |  |
| 9.6 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |  |
| 9.7 | 全身血管成像 | 具备 |  |
| 9.8 | 区域饱和技术 | 具备 |  |
| 9.9 | 全身不打药血管成像技术 | 具备 |  |
| 9.10 | 磁化对比技术 | 具备 |  |
| 9.11 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 具备 |  |
| 9.12 | 心脏成像技术 | 具备 |  |
| 9.13 | 心脏成像亮血技术 | 具备 |  |
| 9.14 | 心脏成像黑血技术 | 具备 |  |
| 9.15 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 具备 |  |
| 9.16 | 首过心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 9.17 | 心脏电影技术 | 具备 |  |
| 9.18 | 心脏梯度快速成像技术 | 具备 |  |
| 9.19 | 心电门控、呼吸门控及运动伪影校正技术 | 具备 |  |
| 9.20 | 心脏心肌定量Mapping序列 | 含Native T1 Mapping、T2 Mapping、T2*（T2星）三类定量成像，用于心肌纤维化、水肿。 |  |
| 10 | 骨关节成像 |  |  |
| 10.1 | 三维各向同性容积成像序列 | 具备 |  |
| 10.2 | 三维高分辨率软骨成像 | 具备 |  |
| 10.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 10.4 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |  |
| 10.5 | 骨关节水脂分离快速自旋回波 | 具备 |  |
| 10.6 | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 10.7 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |  |
| 10.8 | 骨皮质成像 | 具备 |  |
| 10.9 | 骨膜成像 | 具备 |  |
| 10.10 | 去金属伪影成像 | 具备 |  |
| 11 | 乳腺成像 |  |  |
| 11.1 | 高分辨率动态成像 | 具备 |  |
| 11.2 | 乳腺压脂技术 | 具备 |  |
| 11.3 | 硅成像技术 | 具备 |  |
| 11.4 | 双侧乳腺弥散成像 | 具备 |  |
| 12 | 伪影校正技术 |  |  |
| 12.1 | 流体补偿 | 具备 |  |
| 12.2 | 头部伪影矫正 | 具备 |  |
| 12.3 | 去金属伪影技术 | 具备 |  |
| 12.4 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |  |
| 12.5 | 卷积伪影去除 | 具备 |  |
| 12.6 | 抑制头部、腹部、关节、颈部运动伪影 | 具备 |  |
| 12.7 | 可应用于 T1 、T2、水抑制像、冠状位、矢状位 、横断位 | 具备 |  |
| 13 | 智能扫描技术 |  |  |
| 13.1 | 头部、脊柱、膝关节、腹部、肩关节、心脏智能扫描 | 具备 |  |
| 14 | 节时技术 |  |  |
| 14.1 | 半扫描技术 | 具备 |  |
| 14.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |  |
| 14.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |
| 14.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |  |
| 14.5 | 一维并行采集技术 | 具备 |  |
| 14.6 | 二维并行采集技术 | 具备 |  |
| 14.7 | 时空并行采集技术 | 具备 |  |
| 14.8 | 部分回波采集 | 具备 |  |
| 十一 | 其他成像技术 |  |  |
| 1 | 并行采集技术成像(dS-SENSE或者ASSET或者iPAT或其他同等技术) | 提供 |  |
| 2 | 运动伪影校正技术（Propeller 3.0或者Blade或者Multivane或其他同等技术） | 具备 |  |
| 3 | 信/噪指示器 | 具备 |  |
| 4 | 预扫描技术 | 具备 |  |
| 5 | 3D腹部增强扫描，(VIBE或者LAVA或者Thrive或其他同等技术) | 具备 |  |
| 6 | 非造影增强外周血管成像 | 具备 |  |
| 十二 | 高级功能成像 |  |  |
| 1 | 快速自旋回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON或者IDEAL或其他同等技术) | 具备 |  |
| 2 | 梯度回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON-vibe或者LAVA FLEX或其他同等技术) | 具备 |  |
| 3 | 不打药灌注3D ASL | 具备 |  |
| 3.1 | 提供rCBF兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能 | 具备 |  |
| 4 | 双射频硬件下实现小视野弥散高清成像，ZOOM Diffusion或者FOCUS或者ZOOMIT或其他同等技术 | 具备 |  |
| 十三 | 深度学习重建平台 |  |  |
| *1 | 提供原厂深度学习技术平台 | 具备基于深度学习技术的K空间采集或重建技术 |  |
| 2 | 全身压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术 | 具备 |  |
| 3 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术 | 具备 |  |
| 4 | 基于深度学习技术的智能扫描平台 | 具备 |  |
| 5 | 深度学习技术用于头部、颈部、胸部、心脏、腹部、脊柱、四肢、骨关节等智能定位 | 具备 |  |
| 6 | 基于深度学习技术的磁共振专用质控组件 | 具备 |  |
| 十四 | 原厂高级影像后处理工作站 | 2套 |  |
| *1 | 各个厂家必须提供原厂品牌，能与主控制台一样完成各种后处理功能，不得用副控制台或者其他第三方工作站替代 | 具备 |  |
| 2 | MR自动拼接软件 | 具备 |  |
| 3 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |  |
| 4 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 具备 |  |
| 5 | 提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值） | 具备 |  |
| 6 | 高级神经后处理功能软件包 |  |  |
| 6.1 | 弥散成像后处理 | 具备 |  |
| 6.2 | 皮层功能区分析软件包 | 具备 |  |
| 6.3 | 动态EPI | 具备 |  |
| 7 | 内存 ≥64GB | 具备 |  |
| 8 | 主频 ≥3.5GHz，≥12 核 | 具备 |  |
| 9 | 硬盘容量 ≥2TB SSD/HDD | 具备 |  |
| 10 | MIP,MPR,SSD 等 | 具备 |  |
| 11 | DICOM 图像转换成 JPG 格式 | 具备 |  |
| 12 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 具备 |  |
| 13 | 工作站控制照相 | 具备 |  |
| 14 | 图像管理 | 具备 |  |
| 15 | 联网图像传输 | 具备 |  |
| 16 | Dicom3.0 软硬接口 并负责连接 主台及后处理工作站都可 | 具备 |  |
| 17 | 专业级显卡 显存≥16GB | 具备 |  |
| 十五 | 外围设备及其他要求 |  |  |
| 1 | 水冷机（双压缩机） | 磁共振专用水冷机组，具备双水泵，制冷量≥80KW，室外一体机，双机组，双控制系统，自动切换。 | 加装一体化自来水预处理过滤净化系统 |
| 2 | 恒温恒湿精密机房专用空调（双压缩机） | 制冷量≥52KW,风量≥15600m³/h,电加热≥18kw,加湿量8kg/h。每台两套制冷系统，室外机≥6个风扇。 |  |
| *3 | 磁共振专用高压注射器 | 高压注射器配套耗材仅限河南省集采目录产品。 |  |
| 3.1 | 双通道高压注射器 | 具备 |  |
| 4 | 整机UPS不间断电源 | 额定功率200KVA/200KW,（停电后保持设备正常扫描状态下运行时间≥45分钟，整机待机≥6小时）。具备ABM电池管理技术，自带easyLoad负载验证功能，支持锂电功能。 | 电池定期更换 |
| 5 | 配电柜 | 配备 |  |
| 6 | 台立柱式金属体外检测器 3套、便携式金属体外探测仪2套。 | 配备 |  |
| 7 | 磁共振用无磁转移床、轮椅、治疗台车和多层脚踏各 1 个，防磁输液架1个 | 转移床承重≥150 公斤（轮子等所有承重部分不能使用铝合金、塑料等类似的不耐磨、硬度低的材料）,可靠刹车,符合相关国家标准。 |  |
| 8 | 磁共振专用无磁紫外线消毒仪2台 | 灯管+LED双模式 |  |
| 9 | 线圈及附属品的存放柜 | 具备 |  |
| 10 | 文件柜和更衣柜各 2 个 | 具备 |  |
| 11 | 候诊区及机房门口走廊音视频监控呼叫系统 1 套 | 具备 |  |
| 12 | 磁体间等机房屏蔽和特殊接地线 | 由投标方负责，达到厂家要求。 |  |
| 13 | 机房、设备间、控制室、值班室和等候区等相关区域的准备工作 | 负责机房旧设备、设施的免费拆除、打包并运输到医院指定的场所；与新设备运输、安装相关的建筑拆除与恢复；机房和控制室、值班室等相关房间（放射科指定房间，一楼做好防潮、整体做好防水）的改造、装修、空调水冷室外机环境美化、动力电源接入机房、保护接地等工程，都为交钥匙工程（包括但不限于设备运输时相关建筑设施的拆除与恢复 +室内外改造装修+病人更衣设施+LED 照明+机房用电+通风设施等）均由投标方完成，最后由相关机构验收使用；所有工程应委托有资质的正规单位进行，设计、施工和所用材料等必须满足国家相关标准。建筑垃圾由施工方负责清除。 |  |
| 14 | 升降式阅片工位8个 | 1、尺寸：实际测量定制； 2、桌面：高强度台面，电动升降可调； 3、灯光：触摸式暖光 LED 背景灯、可调色温和亮度照明书写灯； 4、无线充电：≥15W 无线充电模块； 5、人体工学坐椅（铝制结构）。 |  |
| 15 | 6MP审核专用LED显示器2台 | 1、屏幕尺寸：≥30.4 英寸； 2、分辨率：≥3280x2048；对比度：≥2500:1； 3、最大亮度：≥ 1300cd/m2；校正亮度：≥600cd/m2。 4、点距≤0.197×0.197mm,配套质量控制Qualitas Client管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。 |  |
| 16 | 4MP审核专用LED显示器6台 | - 屏幕尺寸≥27英寸； - 分辨率2560×2144 - 配套质量控制管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。 |  |
| 17 | 工作站当下主流配置电脑 8 台 | 参数不低于：酷睿 14 代 i7/32G 内存/1T 固态硬盘/6G独显（至少包含 HDMI 和 DP 接口）/27寸 2K IPS 防蓝光护眼 HDMI 和 DP 多接口显示器。 |  |
| 18 | 98英寸医用会诊显示系统1 台 | 1、屏幕尺寸：≥98 英寸；分辨率：≥3840×2160 ； 亮度：≥500cd/m2；对比度：≥1200:1； 2、符合 DICOM 标准，具备分屏校正技术、分辨率自适应系统和 CMA 自识别软件，配备无线投屏和医用电子讲台； 3、工作站主机：内存≥64G；屏幕尺寸≥27英寸。 |  |
| 19 | 会议音频系统1套 | 1、功放：额定功率：≥150W 阻抗：4-8Ω，出功 率：>10dBm；频率响应：50Hz~18KHz±3dB； 2、音箱：覆盖角度：水平覆盖角≥80°,垂直覆盖角 ≥60°。 |  |
| 20 | 会议影像系统1套 | 1、分辨率：≥1080p； 2、传感器：1/2.8 英寸，CMOS； 3、变焦：12 倍光学变焦，16 倍数字变焦。 |  |
| 21 | 电子讲台1个 | 1、内置 KVM 一键切换内外网主机； 2、台面具备升降功能。 |  |
| *22 | 影像AI智能诊断系统和PACS | 一套 |  |
| 22.1 | 系统服务模块：含核心服务系统，图像采集、存储、传输、归档、存储管理及设备连接模块 | 具备 |  |
| 22.2 | 科室管理模块：含统计与查询工作站、排班管理、报告分发、影像刻录、管理驾驶舱 | 具备 |  |
| 22.3 | 接口模块：HIS基础数据接口模块、HIS申请单接口模块、集成平台接口、自助打印系统接口、电子签名平台CA接口、EMR接口、省市区域级大数据平台接口 | 具备 |  |
| 22.4 | 影像中心功能模块：含登记工作站、技师工作站、报告工作站、危急值模块、排队叫号模块及临床浏览模块 | 具备 |  |
| 22.5 | 超声模块：含超声登记工作站、图文报告工作站、排队叫号系统、超声图文采集卡 | 具备 |  |
| 22.6 | 云胶片模块：数据存储管理，展示，分享，公众号、等平台对接、报告二维码生成支持微信扫码查看 | 具备 |  |
| 22.7 | AI辅助诊断功能：含肺结节、肋骨骨折、MR颅脑、冠脉和血管等辅助诊断系统 | 具备 |  |
| 22.8 | 远程诊断、移动端诊断（含硬件) | 具备 |  |
| 23 | 肩关节硬性线圈1套 | 线圈需EVA医用安全测试报告及医用安全封装技术，材质部分提供低噪声高增益放大器，提供证明文件 | ≥ 16通道（非组合） |
| 24 | 足踝一体化硬线圈1套 |  |  |
| 25 | 膝关节专用硬式线圈1套 |  |  |
| 26 | 等离子空气消毒模块 | 具备 |  |
| 27 | 医用级无磁空气消毒机2台 | 人机共存 |  |
| 28 | 无磁温湿度计 | 3台 |  |
| 29 | 提供机房加湿除湿一体机（商用无磁） | 2台 |  |
| 30 | 无磁维修工具 | 1套 |  |
| 31 | 设备软件、资料 | 提供完整的设备软件包和密码、使用手册（含中文版）、 维修手册（含整机详细电路图）、维修软件、备件清单和登录密码。 |  |
| 32 | 备件、专用工具 | 免费提供质保期内设备正常运行和维护必不可少的备 件、专用工具、水模和消耗品等，并列出详细清单，标明优惠单价。 |  |
| 33 | 设备安装完毕进行验收前，必须提 供第三方出具的“影像质量控制” 现场检测报告。 | 提供 |  |
| 34 | 报价内包含以上所有与院内网络连接硬件及软件费用 | 提供 |  |
| 35 | 设备停产后的备件供应≥8 年；国内有备件仓库；省内固定维修工程师 | 具备 |  |

### 变更为：

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 一 | 设备认证文件及机型 | 投标产品须是各厂家具备NMPA认证且首次NMPA注册时间不早于2022年1月1日的3.0T磁共振设备，投标人须提供具备技术的其最新认证3.0T机型投标产品有效证明材料。 |  |
|  | 质量层次（国产/原装进口） | 国产，本项目执行国办发〔2025〕34 号本国产品政策。本国产品为境内生产、境内组件成本占比达标、特定产品关键组件 / 工序境内完成的货物，供应商应提交本国产品标准声明函。 |  |
| 二 | 磁体系统 |  |  |
| 1 | 磁场强度： | 3.0T |  |
| 2 | 磁体重量 (含液氦) | ≤6700kg |  |
| 3 | 磁体类型 | 3.0T超导磁体 |  |
| 4 | 匀场 | 具备 |  |
| 4.1 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场+动态匀场 |  |
| 4.2 | 一阶线性匀场 | 具备 |  |
| 4.3 | 二阶高级匀场 | 具备 |  |
| 4.4 | 实时动态匀场技术 | 有 |  |
| 5 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 6 | 磁体长度 | ≤174cm |  |
| 7 | 磁体最小孔径 | ≥63cm |  |
| 8 | 液氦消耗量（正常使用) | ≤0L/h |  |
| 9 | 抗外界干扰屏蔽 | 有 |  |
| 10 | 主磁场均匀度补偿 | 有 |  |
| 11 | 5G磁力线范围： | 具备 |  |
| 11.1 | 轴向 | ≤5.3米 |  |
| 11.2 | 径向 | ≤3.5米 |  |
| 12 | 1G磁力线范围： | 具备 |  |
| 12.1 | 轴向 | ≤7.5米 |  |
| 12.2 | 径向 | ≤4.5米 |  |
| 13 | 最短爬升时间 | ≤0.3ms |  |
| 三 | 梯度系统 |  |  |
| ★1 | 最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非等效值） | ≥60mT/m |  |
| ★2 | 最大单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非等效值） | ≥200T/m/s |  |
| ★3 | 支持最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率同时达到功能 | 具备 |  |
| 4 | 最大占空比 | 100% |  |
| 5 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 6 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |  |
| 7 | 梯度减噪系统 | 具备原厂全身全序列静音梯度降噪技术，常规头颅扫描噪音≤60dB |  |
| 四 | 射频系统 |  |  |
| *1 | 多源射频发射平台，可实现多组射频并行激发，多维选择性脉冲成像 | 独立射频放大器个数≥2个 |  |
| 1.1 | 射频发射源 | 具备 |  |
| 1.2 | 独立射频源个数 | ≥2 |  |
| 1.3 | 独立射频放大器个数（非转换器） | ≥2 |  |
| 2 | 射频功率 | ≥15KW*2 或≥37kw |  |
| 3 | 发射带宽 | ≥500kHz |  |
| *4 | 一次扫描最大视野独立射频接收通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数） | ≥64通道 |  |
| 5 | 最高接收动态范围 | ≥160dB |  |
| *6 | 射频接收线圈，需达到如下要求： |  | 以下线圈需提供原厂配置 |
| 6.1 | 头颈线圈 | ≥ 20通道 |  |
| *6.2 | 一体化头部科研通用线圈 | ≥48通道 |  |
| 6.3 | 一体化心胸腹体部线圈 | ≥30通道，单片（个）头足方向覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片（个）以上。 |  |
| 6.4 | 一体化全脊柱线圈 | ≥32通道 |  |
| 6.5 | 大柔线圈 | ≥ 12通道（非组合） |  |
| 6.6 | 小柔线圈 | ≥ 12通道（非组合） |  |
| 6.7 | 乳腺专用线圈 | ＞8通道 |  |
| 五 | 主控计算机系统 | 具备 |  |
| 1 | CPU主频 | ≥4核，≥3.0GHz |  |
| 2 | 主内存 | ≥64GB |  |
| 3 | 硬盘容量 | ≥4TB |  |
| 4 | 硬盘图像存储量 | ≥600,000幅(256×256) |  |
| 5 | 图像重建计算机内存 | ≥ 128GB |  |
| 6 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |  |
| 7 | 显示器 | ≥23英寸彩色LCD液晶显示器 |  |
| 8 | 显示图像分辨率 | ≥1920 x 1200 |  |
| 六 | 后处理接口 |  |  |
| 1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 2 | DICOM 3.0接口及免费PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |  |
| 3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |  |
| 七 | 病人检查环境 |  |  |
| 1 | 磁孔内可调试病人通风、照明系统 | 支持氛围照明，提升患者检查体验 |  |
| 2 | 磁孔内病人双向通话及扩音器系统 | 支持背景音播放功能 |  |
| 3 | 检查床最大承重 | ≥250Kg |  |
| 4 | 检查床最低位置 | ≤60cm，方便患者上下床 |  |
| 5 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥200mm/sec，支持双侧控制进床速度 |  |
| 6 | 多站扫描自动移床功能 | 支持头先进/足先进双向扫描模式 |  |
| 7 | 磁体双侧触控显示器 | ≥2个 |  |
| 7.1 | 患者生理信号监控系统显示器 | 可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征 |  |
| 7.2 | 床旁患者信息系统显示器 | 可读取患者登记信息 |  |
| 7.3 | 磁体液晶显示功能 | 支持显示扫描进度、播放安抚视频/音乐 |  |
| 7.4 | 可显示推荐使用的线圈 | 具备 |  |
| 7.5 | 可显示推荐的病人摆位信息 | 具备 |  |
| 7.6 | 可显示推荐使用的线圈 | 具备 |  |
| 8 | 一键升床功能 | 具备 |  |
| 9 | 一键进床自动定位功能 | 支持AI全自动解剖定位，患者躺床后自动识别、自动对位。 |  |
| 10 | 全套床垫 | 2套 |  |
| 11 | 无磁降噪耳机 | 2个 | 含备用 |
| 12 | 病人监视系统 | 具备 |  |
| 13 | 紧急制动按钮 | 具备 |  |
| 14 | 操作间紧急制动系统 | 必须具备，紧急情况下可立即停止设备运行，保障患者安全 |  |
| 15 | 门控技术具备 | 包含心电门控、呼吸门控、外周门控 |  |
| 16 | 扫描床进出范围 | 可完全退出磁体外，方便轮椅患者、躁动患者上下床 |  |
| 17 | 病人通道环境 | 采用大孔径短磁体设计，内置氛围照明、双向对讲系统、背景音乐播放功能 |  |
| 八 | 扫描参数 |  |  |
| 1 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 2 | 最大FOV | ≥500mm |  |
| 3 | 最薄2D层厚 | ≤0.5mm |  |
| 4 | 最薄3D层厚 | ≤0.1mm |  |
| 5 | 最大扫描重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 6 | 最大弥散加权系数B值 | ≥10,000 |  |
| 7 | TSE最大因子 | ≥1024 |  |
| 8 | EPI最大因子 | ≥255 |  |
| 九 | 扫描技术与序列 |  |  |
| 1 | 自旋回波序列 |  |  |
| 1.1 | 2D/3D 快速自旋回波 | 具备 |  |
| 1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |  |
| 1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |  |
| 1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |
| 1.5 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 2 | 具备多模式、多参数反转恢复（IR）序列（含STIR、灰白质IR、脂肪抑制IR） |  |  |
| 2.1 | STIR 短 T1 压脂序列 | 具备 |  |
| 2.2 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |
| 3 | 梯度回波序列 |  |  |
| 3.1 | 真稳态梯度回波序列 | 具备 |  |
| 3.2 | 快速梯度回波 | 具备 |  |
| 3.3 | 亚秒 T1 加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 3.4 | 亚秒 T2 加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 3.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 3.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 3.7 | 多回波聚合序列 | 具备 |  |
| 3.8 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |
| 3.9 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |
| 3.10 | 重 T2 加权高对比序列 | 具备 |  |
| 3.11 | in-phase 和 out-phase 成像 | 具备 |  |
| 3.12 | 3D 梯度回波技术 | 具备 |  |
| 3.13 | 超快速场回波序列 | 具备 |  |
| 3.14 | 三维成像技术 | 具备 |  |
| 4 | 平面回波序列 |  |  |
| 4.1 | 单次/多次激发平面回波 （含BOLD脑功能成像） | 具备 |  |
| 4.2 | 反转平面回波 | 具备 |  |
| 4.3 | 高分辨平面回波采集 | 具备 |  |
| 5 | K 空间成像技术 |  |  |
| 5.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 5.2 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |
| 5.3 | 全身压缩感知技术 | 具备 |  |
| 十 | 常规临床应用 |  |  |
| 1 | 体部成像 |  |  |
| 1.1 | 高分辨率肝脏动态增强 | 具备 |  |
| 1.2 | 腹部高清水脂分离梯度回波技术 | 具备 |  |
| 1.3 | 磁共振肾脏动态增强技术 | 具备 |  |
| 1.4 | 多期动态扫描层面精准对位技术 | 具备 |  |
| 1.5 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |  |
| 1.6 | MR 结肠造影技术 (亮、暗腔) | 具备 |  |
| 1.7 | 单次激发 2D/3D 水成像 | 具备 |  |
| 1.8 | 脂铁定量技术 | 具备 |  |
| 1.9 | 自由呼吸 3D 水成像 | 具备 |  |
| 1.10 | MR 脊髓造影技术(2D/3D) | 具备 |  |
| 2 | 神经系统成像 |  |  |
| 2.1 | 高分辨率内耳水成像 | 具备 |  |
| 2.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |  |
| 2.3 | 高分辨率面听神经成像 | 具备 |  |
| 2.4 | 高分辨颅脑成像 | 具备 |  |
| 2.5 | 全神经成像 | 具备 |  |
| 2.6 | 自动在线拼接技术 | 具备 |  |
| 2.7 | 拼接校准技术 | 具备 |  |
| 3 | 脑灌注成像 |  |  |
| 3.1 | 2D-平面回波灌注成像 | 具备 |  |
| 3.2 | 多层灌注成像 | 具备 |  |
| 3.3 | rCBV 分析 | 具备 |  |
| 3.4 | TTP 分析 | 具备 |  |
| 3.5 | MTT 分析 | 具备 |  |
| 3.6 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 3.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |  |
| 4 | 磁敏感成像 |  |  |
| 4.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |  |
| 4.2 | 磁敏感实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |
| 4.3 | 磁敏感实时相位图成像技术 | 具备 |  |
| 4.4 | 磁敏感原始图像成像技术 | 具备 |  |
| 4.5 | mMIP 图像成像技术 | 具备 |  |
| 5 | 波谱成像 |  |  |
| 5.1 | 自动匀场方式 | 具备 |  |
| 5.2 | 手动匀场方式 | 具备 |  |
| 5.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |  |
| 5.4 | 自动频谱分析 | 具备 |  |
| 5.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |  |
| 5.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |  |
| 5.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |  |
| 5.8 | 2D 和 3D 频谱成像 | 具备 |  |
| 5.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |  |
| 510 | 三维脑频谱成像 | 具备 |  |
| 5.11 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |  |
| 6 | 脑功能成像 |  |  |
| 6.1 | 血氧饱和度依赖性成像 | 具备 |  |
| 6.2 | 脑功能后处理 | 具备 |  |
| 7 | 弥散成像 |  |  |
| 7.1 | 实时及同步弥散技术 | 具备 |  |
| 7.2 | 各向同性采集 | 具备 |  |
| 7.3 | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 7.4 | ADC 值测量 | 具备 |  |
| 7.5 | ADC-map 彩图 | 具备 |  |
| 7.6 | 自动生成 ADC 图 | 具备 |  |
| 7.7 | 多 B 值成像 | 具备 |  |
| 7.8 | 头颅、腹部、前列腺、子宫附件、弥散成像 | 具备 |  |
| 7.9 | 大范围弥散成像 类 PET | 具备 |  |
| 7.10 | 弥散张量成像 | 具备 |  |
| 7.11 | 弥散张量方向数(临床) | ≥256 |  |
| 7.12 | 白质纤维束成像 | 具备 |  |
| 7.13 | 可选优化 B 值 | 具备 |  |
| 7.14 | 自动采集处理 | 具备 |  |
| 7.15 | 单次/多次激发扩散加权 | 具备 |  |
| 7.16 | 矢状位弥散成像 | 具备 |  |
| 8 | 血管成像技术 |  |  |
| 8.1 | 磁转移对比技术 | 具备 |  |
| 8.2 | 最大密度投影技术 | 具备 |  |
| 8.3 | 可变反转角度射频技术 | 具备 |  |
| 8.4 | 多层层面重建技术 | 具备 |  |
| 8.5 | 2D/3D 水成像技术(MRCP MRU) | 具备 |  |
| 8.6 | 电影采集回放功能 具备 | 具备 |  |
| 8.7 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |  |
| *8.8 | 高分辨血管壁成像技术 | 具备 |  |
| 8.8.1 | 具备血管壁成像分析处理功能 | 具备 |  |
| 9 | 心血管成像技术 |  |  |
| 9.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |  |
| 9.2 | 门控2D血管技术 | 具备 |  |
| 9.3 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |
| 9.4 | 可变反转角射频技术 | 具备 |  |
| 9.5 | 动静脉分离成像 | 具备 |  |
| 9.6 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |  |
| 9.7 | 全身血管成像 | 具备 |  |
| 9.8 | 区域饱和技术 | 具备 |  |
| 9.9 | 全身不打药血管成像技术 | 具备 |  |
| 9.10 | 磁化对比技术 | 具备 |  |
| 9.11 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 具备 |  |
| 9.12 | 心脏成像技术 | 具备 |  |
| 9.13 | 心脏成像亮血技术 | 具备 |  |
| 9.14 | 心脏成像黑血技术 | 具备 |  |
| 9.15 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 具备 |  |
| 9.16 | 首过心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 9.17 | 心脏电影技术 | 具备 |  |
| 9.18 | 心脏梯度快速成像技术 | 具备 |  |
| 9.19 | 心电门控、呼吸门控及运动伪影校正技术 | 具备 |  |
| 9.20 | 心脏心肌定量Mapping序列 | 含Native T1 Mapping、T2 Mapping、T2*（T2星）三类定量成像，用于心肌纤维化、水肿。 |  |
| 10 | 骨关节成像 |  |  |
| 10.1 | 三维各向同性容积成像序列 | 具备 |  |
| 10.2 | 三维高分辨率软骨成像 | 具备 |  |
| 10.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 10.4 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |  |
| 10.5 | 骨关节水脂分离快速自旋回波 | 具备 |  |
| 10.6 | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 10.7 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |  |
| 10.8 | 骨皮质成像 | 具备 |  |
| 10.9 | 骨膜成像 | 具备 |  |
| 10.10 | 去金属伪影成像 | 具备 |  |
| 11 | 乳腺成像 |  |  |
| 11.1 | 高分辨率动态成像 | 具备 |  |
| 11.2 | 乳腺压脂技术 | 具备 |  |
| 11.3 | 硅成像技术 | 具备 |  |
| 11.4 | 双侧乳腺弥散成像 | 具备 |  |
| 12 | 伪影校正技术 |  |  |
| 12.1 | 流体补偿 | 具备 |  |
| 12.2 | 头部伪影矫正 | 具备 |  |
| 12.3 | 去金属伪影技术 | 具备 |  |
| 12.4 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |  |
| 12.5 | 卷积伪影去除 | 具备 |  |
| 12.6 | 抑制头部、腹部、关节、颈部运动伪影 | 具备 |  |
| 12.7 | 可应用于 T1 、T2、水抑制像、冠状位、矢状位 、横断位 | 具备 |  |
| 13 | 智能扫描技术 |  |  |
| 13.1 | 头部、脊柱、膝关节、腹部、肩关节、心脏智能扫描 | 具备 |  |
| 14 | 节时技术 |  |  |
| 14.1 | 半扫描技术 | 具备 |  |
| 14.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |  |
| 14.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |
| 14.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |  |
| 14.5 | 一维并行采集技术 | 具备 |  |
| 14.6 | 二维并行采集技术 | 具备 |  |
| 14.7 | 时空并行采集技术 | 具备 |  |
| 14.8 | 部分回波采集 | 具备 |  |
| 十一 | 其他成像技术 |  |  |
| 1 | 并行采集技术成像(dS-SENSE或者ASSET或者iPAT或其他同等技术) | 具备 |  |
| 2 | 运动伪影校正技术（Propeller 3.0或者Blade或者Multivane或其他同等技术） | 具备 |  |
| 3 | 信/噪指示器 | 具备 |  |
| 4 | 预扫描技术 | 具备 |  |
| 5 | 3D腹部增强扫描，(VIBE或者LAVA或者Thrive或其他同等技术) | 具备 |  |
| 6 | 非造影增强外周血管成像 | 具备 |  |
| 十二 | 高级功能成像 |  |  |
| 1 | 快速自旋回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON或者IDEAL或其他同等技术) | 具备 |  |
| 2 | 梯度回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON-vibe或者LAVA FLEX或其他同等技术) | 具备 |  |
| 3 | 不打药灌注3D ASL | 具备 |  |
| 3.1 | 提供rCBF兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能 | 具备 |  |
| 4 | 双射频硬件下实现小视野弥散高清成像，ZOOM Diffusion或者FOCUS或者ZOOMIT或其他同等技术 | 具备 |  |
| 十三 | 深度学习重建平台 |  |  |
| *1 | 提供原厂深度学习技术平台 | 具备基于深度学习技术的K空间采集或重建技术 |  |
| 2 | 全身压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术 | 具备 |  |
| 3 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术 | 具备 |  |
| 4 | 基于深度学习技术的智能扫描平台 | 具备 |  |
| 5 | 深度学习技术用于头部、颈部、胸部、心脏、腹部、脊柱、四肢、骨关节等智能定位 | 具备 |  |
| 6 | 基于深度学习技术的磁共振专用质控组件 | 具备 |  |
| 十四 | 原厂高级影像后处理工作站 | 2套 |  |
| *1 | 各个厂家必须提供原厂品牌，能与主控制台一样完成各种后处理功能，不得用副控制台或者其他第三方工作站替代 | 具备 |  |
| 2 | MR自动拼接软件 | 具备 |  |
| 3 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |  |
| 4 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 具备 |  |
| 5 | 提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值） | 具备 |  |
| 6 | 高级神经后处理功能软件包 |  |  |
| 6.1 | 弥散成像后处理 | 具备 |  |
| 6.2 | 皮层功能区分析软件包 | 具备 |  |
| 6.3 | 动态EPI | 具备 |  |
| 7 | 内存 ≥64GB | 具备 |  |
| 8 | 主频 ≥3.5GHz，≥12 核 | 具备 |  |
| 9 | 硬盘容量 ≥2TB SSD/HDD | 具备 |  |
| 10 | MIP,MPR,SSD 等 | 具备 |  |
| 11 | DICOM 图像转换成 JPG 格式 | 具备 |  |
| 12 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 具备 |  |
| 13 | 工作站控制照相 | 具备 |  |
| 14 | 图像管理 | 具备 |  |
| 15 | 联网图像传输 | 具备 |  |
| 16 | Dicom3.0 软硬接口 并负责连接 主台及后处理工作站都可 | 具备 |  |
| 17 | 专业级显卡 显存≥16GB | 具备 |  |
| 十五 | 外围设备及其他要求 |  |  |
| 1 | 水冷机（双压缩机） | 磁共振专用水冷机组，具备双水泵，制冷量≥80KW，室外一体机，双机组，双控制系统，自动切换。 | 加装一体化自来水预处理过滤净化系统 |
| 2 | 恒温恒湿精密机房专用空调（双压缩机） | 制冷量≥52KW,风量≥15600m³/h,电加热≥18kw,加湿量8kg/h。 |  |
| *3 | 磁共振专用高压注射器 | 高压注射器配套耗材仅限河南省集采目录产品。 |  |
| 3.1 | 双通道高压注射器 | 具备 |  |
| 4 | 整机UPS不间断电源 | 额定功率200KVA/200KW,（停电后保持设备正常扫描状态下运行时间≥45分钟，整机待机≥6小时）。 |  |
| 5 | 配电柜 | 配备 |  |
| 6 | 台立柱式金属体外检测器 3套、便携式金属体外探测仪2套。 | 配备 |  |
| 7 | 磁共振用无磁转移床、轮椅、治疗台车和多层脚踏各 1 个，防磁输液架1个 | 转移床承重≥150 公斤（轮子等所有承重部分不能使用铝合金、塑料等类似的不耐磨、硬度低的材料）,可靠刹车,符合相关国家标准。 |  |
| 8 | 磁共振专用无磁紫外线消毒仪2台 | 灯管+LED双模式 |  |
| 9 | 线圈及附属品的存放柜 | 具备 |  |
| 10 | 文件柜和更衣柜各 2 个 | 具备 |  |
| 11 | 候诊区及机房门口走廊音视频监控呼叫系统 1 套 | 具备 |  |
| 12 | 磁体间等机房屏蔽和特殊接地线 | 由投标方负责，达到厂家要求。 |  |
| 13 | 机房、设备间、控制室、值班室和等候区等相关区域的准备工作 | 负责机房旧设备、设施的免费拆除、打包并运输到医院指定的场所；与新设备运输、安装相关的建筑拆除与恢复；机房和控制室、值班室等相关房间（放射科指定房间，一楼做好防潮、整体做好防水）的改造、装修、空调水冷室外机环境美化、动力电源接入机房、保护接地等工程，都为交钥匙工程（包括但不限于设备运输时相关建筑设施的拆除与恢复 +室内外改造装修+病人更衣设施+LED 照明+机房用电+通风设施等）均由投标方完成，最后由相关机构验收使用；所有工程应委托有资质的正规单位进行，设计、施工和所用材料等必须满足国家相关标准。建筑垃圾由施工方负责清除。 |  |
| 14 | 升降式阅片工位8个 | 1、尺寸：实际测量定制； 2、桌面：高强度台面，电动升降可调； 3、灯光：触摸式暖光 LED 背景灯、可调色温和亮度照明书写灯； 4、无线充电：≥15W 无线充电模块； 5、人体工学坐椅（铝制结构）。 |  |
| 15 | 6MP审核专用LED显示器2台 | 1、屏幕尺寸：≥30英寸； 2、分辨率：≥3280x2048；对比度：≥2500:1； 3、点距≤0.197×0.197mm,配套质量控制Qualitas Client管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。 |  |
| 16 | 4MP审核专用LED显示器4台 | - 屏幕尺寸≥27英寸； - 分辨率2560×2144 - 配套质量控制管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。 |  |
| 17 | 工作站当下主流配置电脑6 台 | 参数不低于：酷睿 14 代 i7/32G 内存/1T 固态硬盘/6G独显（至少包含 HDMI 和 DP 接口）/27寸 2K IPS 防蓝光护眼 HDMI 和 DP 多接口显示器。 |  |
| 18 | 98英寸医用会诊显示系统1 台 | 1、屏幕尺寸：≥98 英寸；分辨率：≥3840×2160 ； 亮度：≥500cd/m2；对比度：≥1200:1； 2、符合 DICOM 标准，具备分屏校正技术、分辨率自适应系统，配备无线投屏和医用电子讲台； 3、工作站主机：内存≥64G；屏幕尺寸≥27英寸。 |  |
| 19 | 会议音频系统1套 | 1、功放：额定功率：≥150W 阻抗：4-8Ω，出功 率：>10dBm；频率响应：50Hz~18KHz±3dB； 2、音箱：覆盖角度：水平覆盖角≥80°,垂直覆盖角 ≥60°。 |  |
| 20 | 会议影像系统1套 | 1、分辨率：≥1080p； 2、传感器：1/2.8 英寸，CMOS； 3、变焦：12 倍光学变焦，16 倍数字变焦。 |  |
| 21 | 电子讲台1个 | 1、内置 KVM 一键切换内外网主机； 2、台面具备升降功能。 |  |
| *22 | 影像AI智能诊断系统和PACS | 一套 |  |
| 22.1 | 系统服务模块：含核心服务系统，图像采集、存储、传输、归档、存储管理及设备连接模块 | 具备 |  |
| 22.2 | 科室管理模块：含统计与查询工作站、排班管理、报告分发、影像刻录、管理驾驶舱 | 具备 |  |
| 22.3 | 接口模块：HIS基础数据接口模块、HIS申请单接口模块、集成平台接口、自助打印系统接口、电子签名平台CA接口、EMR接口、省市区域级大数据平台接口 | 具备 |  |
| 22.4 | 影像中心功能模块：含登记工作站、技师工作站、报告工作站、危急值模块、排队叫号模块及临床浏览模块 | 具备 |  |
| 22.5 | 超声模块：含超声登记工作站、图文报告工作站、排队叫号系统、超声图文采集卡 | 具备 |  |
| 22.6 | 云胶片模块：数据存储管理，展示，分享，公众号、等平台对接、报告二维码生成支持微信扫码查看 | 具备 |  |
| 22.7 | AI辅助诊断功能：含肺结节、肋骨骨折、MR颅脑、冠脉和血管等辅助诊断系统 | 具备 |  |
| 22.8 | 远程诊断、移动端诊断（含硬件) | 具备 |  |
| 23 | 肩关节硬性线圈1套 | 具备 | ≥ 16通道（非组合） |
| 24 | 足踝一体化硬线圈1套 |  |  |
| 25 | 膝关节专用硬式线圈1套 |  |  |
| 26 | 等离子空气消毒模块 | 具备 |  |
| 27 | 医用级无磁空气消毒机2台 | 具备 |  |
| 28 | 无磁温湿度计 | 3台 |  |
| 29 | 提供机房加湿除湿一体机（商用无磁） | 2台 |  |
| 30 | 无磁维修工具 | 1套 |  |
| 31 | 设备软件、资料 | 提供完整的设备软件包和密码、使用手册（含中文版）、 维修手册（含整机详细电路图）、维修软件、备件清单和登录密码。 |  |
| 32 | 备件、专用工具 | 免费提供质保期内设备正常运行和维护必不可少的备 件、专用工具、水模和消耗品等，并列出详细清单。 |  |
| 33 | 设备安装完毕进行验收前，必须提 供第三方出具的“影像质量控制” 现场检测报告。 | 提供 |  |
| 34 | 报价内包含以上所有与院内网络连接硬件及软件费用 | 提供 |  |
| 35 | 设备停产后的备件供应≥8 年；国内有备件仓库；省内固定维修工程师 | 具备 |  |