（全电子）医疗设备采购项目

招标文件

采购人： 滑县妇幼保健院

代理机构：河南弘新工程咨询有限公司

日期：二零二零年九月

- 目  录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	9

第三章  评标办法（综合评估法）	23

第四章  合同条款及格式	30

第五章  技术标准及要求	33

第六章  投标文件格式	39

- 第一章  招标公告

（全电子）医疗设备采购项目

招标公告

（全电子）医疗设备采购项目已由相关部门批准，资金来源为财政资金加自筹资金。目前本项目已具备招标条件，政府采购编号滑财购招-2020-60。河南弘新工程咨询有限公司受滑县妇幼保健院的委托，对本项目进行国内公开招标，欢迎具有相应资质的供应商前来投标。

一、采购项目名称：（全电子）医疗设备采购项目

二、采购项目编号：HJYYLG[202009]002号

三、项目预算金额：121万元

四、采购需求

4.1供货地点：滑县妇幼保健院

4.2招标范围及标段划分：共1个标段，详见第五章

| 4.3供货期：签订合同后15个工作日供货安装调试完毕 标段 | 采购内容 | 采购数量 | 单价 | 合计 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿可视喉镜 | 1台 | 32000元 | 32000元 | 1210000元 |
|  | 双水平无创小儿呼吸机 | 1台 | 240000元 | 240000元 |  |
|  | 磁刺激仪 | 1台 | 340000元 | 340000元 |  |
|  | 全自动生化分析仪 | 1台 | 550000元 | 550000元 |  |
|  | 胎心监护仪 | 1台 | 48000元 | 48000元 |  |

4.4质量要求：符合国家行业质量要求的合格标准

4.5质保期:3年

4.6验收标准：满足招标文件、投标文件及国家和行业标准要求

五、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目落实的政府采购政策包括：中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

六、供应商资格要求

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织营业执照或自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年度或2019年度经审计的财务审计报告或基本户开户行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前12个月内的3个月的缴纳税收和社会保障资金的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）；新企业成立少于三个月的提供成立以来的缴纳税收和社会保障资金的证明。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

6.2供应商如为生产厂家，需具有医疗器械生产许可证，经营许可证或医疗器械经营备案凭证；供应商如为代理商，须提供经营许可证或医疗器械经营备案凭证；经营范围应当涵盖所投报医疗器械的所属类别，投标人不得超出经营范围进行投标；

6.3根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，本项目投标截止时间后评标工作开始前招标代理公司通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果提交资格审查小组。信用记录查询结果中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标无效；以上信用不良行为记录限制以查询到的限制日期为准，未注明限制日期的以从查询网站信息库中的信息删除之时终止。

6.4本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时投标。

注:本项目采用资格后审，开标后由采购人或采购代理机构对供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的供应商的投标将被拒绝，供应商应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

8.1时间：2020年9月21日8时00分至2020年9月25日18时00 分（北京时间）。

8.2地点：本项目采取网上下载招标文件形式。未登记入库的供应商，须信息登记入库后才可以办理CA数字证书并网上下载招标文件。

8.3方式：登录“滑县公共资源交易中心网站”，凭滑县公共资源交易中心CA证书登录并下载采购文件。

登记入库链接地址：http://www.hxggzy.cn/ggtz/14765.jhtml

办理CA链接地址：http://www.hxggzy.cn/ggtz/10950.jhtml

CA登陆使用指南：http://www.hxggzy.cn/xtsysm/12517.jhtml

九、网上投标截止时间（投标文件网上递交截止时间）及地点：

9.1时间：2020年10月13日9时00分（北京时间）。

9.2地点：滑县公共资源交易中心系统。

9.3投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件。加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

十、开标时间及地点：

10.1时间：2020年10月13日9时00分（北京时间）。

10.2地点：滑县公共资源交易中心第一开标室。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

十二、联系方式：

- 采购人：滑县妇幼保健院

- 联系人：贾先生

- 电话：0372-5576859

- 地址：滑县长江路

- 代理机构：河南弘新工程咨询有限公司

- 联系人：蒲宝苹

- 联系方式：0371-53676668

- 地址：郑州市金水区金成时代广场6号楼804室

- 邮箱: henanhongxin666@163.com

十三、公告其它内容：

- 13.1澄清、变更

- 本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应关注公告网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

- 13.2本项目采用远程不见面开标方式进行，投标人需在规定的开标时间进入“远程不见面开标大厅”，具体流程参见系统中“组件下载” “滑县公共资源交易中心不见面开标流程投标人操作手册”。

- 发布人：蒲宝苹

- 发布时间：2020年9月18日

温馨提示：供应商/供应商注意事项：

供应商请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1. 评标依据。

供应商应按采购文件规定下载、编制、提交电子投标文件（根据文件要求）。

采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，采购人需重新组织招标。

2.CA有效期。

从采购文件下载至开标（电子投标文件的解密）期间，CA证书不得更换、变更、延期等，否则会造成开标现场无法解密，对此供应商后果自负。

供应商应及时查看CA证书信息是否过期，确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期CA证书的信息不能变更（包括不能办理延期、变更、更换、丢失补锁、损坏补锁等）。

3.电子投标文件的制作。

供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统（http://jyxt.hxggzy.cn/ggzy），在“组件下载”栏目下载“投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。同时确保PDF阅读器、Word2007已经下载安装，信安小精灵驱动和签章驱动是滑县交易中心网站发布的最新版本。

电子投标文件的制作帮助手册，可在系统“组件下载”栏目中下载或网站首页“资料下载”中找到

供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。（需要委托人签章的，可以手写输入。）

制作好的投标文件一个标段对应生成一个文件包（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储。

4.电子投标文件的提交

电子投标文件应在采购文件规定的投标文件提交截止时间之前提交至《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.其他注意事项（重要）

*供应商需确保电脑已经下载安装PDF阅读器、Word2007，信安小精灵驱动和签章驱动是滑县交易中心网站发布的最新版本。

*如采购文件发生变更的，供应商需重新下载采购文件（EGP版）并重新制作、上传投标文件。

*谨慎使用“重新报名”功能。点击“重新报名”后，已上传投标文件会被清除。

*不同供应商使用同一台电脑、同一网络等制作、上传同一项目投标文件的，有被视为串通投标、判定为无效投标的风险。

*因供应商个人原因导致电子化交易系统内自身投标文件损坏、内容缺失等其它无法正常评审的，后果由供应商个人承担。

*如遇到投标文件上传慢、上传失败等问题，请进行以下操作：

查找是否是个人电脑问题；更换网络环境；

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| - 序号 | - 名称 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目名称 | （全电子）医疗设备采购项目 |
| - 2 | - 项目编号 | - 详见招标公告 |
| - 3 | - 采购方式 | - 公开招标 |
| - 4 | - 资金来源 | - 详见招标公告 |
| - 5 | - 招标人 | 详见招标公告 |
| - 6 | - 代理机构 | - 详见招标公告 |
| - 7 | - 采购内容 | 详见第五章 |
| - 8 | - 供应商资格条件要求 | 详见招标公告 |
| - 9 | 供货期 | - 详见招标公告 |
| - 10 | 质量 | - 详见招标公告 |
| - 11 | - 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告 |
| - 12 | - 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| - 13 | - 投标文件的份数 | - 无须提供纸质响应文件（在投标文件递交截止时间前在滑县公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件） |
| - 14 | - 投标有效期 | - 90日历天，从开标之日起计算, 有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件 |
| - 15 | - 签字或盖章要求 | - （1）投标文件格式要求供应商加盖单位公章的地方都应用供应商单位的CA进行签章。 - （2）投标文件格式要求法定代表人签字或盖章的地方都应用法定代表人的CA进行签章。若有委托代理人的，且委托代理人没有CA锁，由委托代理人签署的投标资料可上传已签署资料的扫描件。 |
| - 16 | - 付款方式 | 验收合格后一次性付清。 |
| - 17 | - 招标人预算价 | 人民币：壹佰贰拾壹万元整（￥1210000元） 其中: 新生儿可视喉镜(1台)32000元 双水平无创小儿呼吸机(1台) 240000元 磁刺激仪(1台) 340000元 全自动生化分析仪（1台）550000元 胎心监护仪（1台）48000元 注：若供应商的投标总报价超过招标人预算价即按废标处理,若每项投标产品的分项报价超过相应的预算价也按废标处理。 |
| - 18 | 评标委员 会的组建 | 评标委员会构成：5人，由采购人代表1人及经济、技术等方面的专家4人组成。 评标专家确定方式：由招标人在监督部门监督下从相关部门组建的专家库中随机抽取。 |
| - 19 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 20 | 中标公告 | 本次招标采购的中标情况将在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告。 |
| 21 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 22 | 未尽事宜 | 1、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 2、招标代理服务费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由中标供应商支付。 3、提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 本项目核心产品为新生儿可视喉镜、双水平无创小儿呼吸机、磁刺激仪、全自动生化分析仪、胎心监护仪。 |

- 一、总则

1．项目说明：

1.1项目名称：（全电子）医疗设备采购项目

1.2资金来源：财政资金加自筹资金

1.3招标人： 滑县妇幼保健院

1.4代理机构：河南弘新工程咨询有限公司

1.5采购内容：详见招标文件第五章技术标准及要求

2．供应商资格要求

供应商参加本招标活动应当符合供应商须知前附表中供应商资格条件要求的规定。请供应商务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误。凡参加本次投标的供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

3．费用承担

3.1供应商应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何，招标代理机构和采购方均无义务和责任承担这些费用。

3.2招标代理服务费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由中标供应商支付。

- 二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）评标办法（综合评估法）

（4）合同条款及格式

（5）技术标准及要求

（6）投标文件格式

（7）其他材料

根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.2供应商应详细阅读招标文件中所有各项条款的内容、格式、表格、条件和所涉及的相关规范，不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致投标文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

4.3招标文件的澄清、修改

4.3.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

4.3.2招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明问题来源。澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.3.3供应商收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

4.3.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在规定时间以后的任何澄清要求。

4.4招标文件的修改

4.4.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.4.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

4.5招标文件的质疑

供应商或者其他利害关系人对招标文件任何部分若有任何疑问，请登录《全国公共资源交易平台（河南省•滑县）》按平台要求上传（同时上传签字盖章后的扫描件及word版本），在收到招标文件7个工作日内向采购人提交。不论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在投标截止时间前在招标公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的供应商查看，不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由供应商自负。

- 三、投标文件

5．投标文件的构成

投标文件应包括下列内容（但不限于）：

一、投标函及开标一览表

二、已标价的采购清单

三、授权委托书

四、服务承诺

五、资格声明

六、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料

七、技术性能参数的详细描述

八、商务和技术偏差表

九、其他资料(供应商认为有必要提交的其它材料)

十、反商业贿赂承诺书

十一、履约承诺书

投标文件应以中文书写。除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

6．投标报价

6.1供应商应按第六章中“开标一览表”的顺序、格式、要求填写相应表格。对未按要求填报的，其投标文件将按无效投标文件处理。

6.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“开标一览表”中的相应报价。

6.3每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

6.4除非合同中另有规定，供应商开标一览表中的价格均包括完成该项目的成本、组织与技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

6.5供应商的投标报价不得超过本招标文件规定的招标人预算价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

7．供应商证明文件

7.1 供应商提交的证明文件应满足招标文件中的要求。

7.2 供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在招标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，仍可追究供应商的法律责任。

8．投标文件有效期

8.1在供应商须知前附表规定的投标文件有效期，供应商不得要求撤销或修改投标文件。

8.2出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标文件有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

9．投标文件的编制

9.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应当对招标文件有关要求的实质性内容作出响应。供应商可以在满足招标文件实质性要求的基础上，提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

9.2小写与大写不符的，以大写为准。

9.3供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省•滑县）》公共资源交易系统（http://jyxt.hxggzy.cn/ggzy），在“组件下载”栏目下载“投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。同时确保PDF阅读器、Word2007已经下载安装，信安小精灵驱动和签章驱动是滑县交易中心网站发布的最新版本。

电子投标文件的制作帮助手册，可在系统“组件下载”栏目中下载或网站首页“资料下载”中找到

供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。（需要委托人签章的，可以手写输入。）

11．投标文件的密封和标记

11.1电子投标文件密封要求：按系统要求加密上传。

12．投标文件的递交

12.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

12.2（电子投标文件）供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

12.3（电子投标文件）供应商完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

12.4投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件。加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

13．投标文件的修改与撤回

13.1供应商在投标后，可以修改、补充其投标文件，但必须使代理机构在规定的投标截止时间之前能够收到修改、补充包括替代的书面通知。

13.2供应商修改、补充的文件须由法定代表人或授权代表的签字并加盖单位公章，并作为投标文件的组成，份数及密封要求同投标文件。

13.3供应商在投标截止时间后不得修改或撤回其投标。

- 四、开标、评标、定标

14.开标

14.1开标时间：见前附表,开标地点：见前附表

15.评标委员会

评标委员会构成：详见供应商须知前附表

评标专家确定方式：在有关人员的监督下，开标前从相关专家库中随机抽取。

16.评标原则

符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》的有关规定。

17.评标纪律

17.1 评标委员会成员和服务评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况；

17.2任何供应商均不得对其投标有关的问题与评标委员会成员发生联系。如果供应商试图对评标委员会的评标施加影响，则将导致其投标文件被拒绝。

18.投标文件的审查与响应性确定

在详细评标之前，评委首先根据招标文件规定，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的实质性条款、条件和规范相符。

19.投标文件有下列情况之一者，其投标将按废标处理：

19.1投标文件未按规定加盖供应商公章和无法人代表或授权代表人签字或盖章；

19.2投标文件附有招标人不能接受的条件；

19.3不响应招标文件中规定的其他实质性要求；

19.4供应商报价超过了招标人预算价的。

19.5在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.6在评标过程中，评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本价竞标。其投标文件按废标处理。

20.投标文件的评价与比较

20.1 评标委员会将仅对按照招标文件第19条款被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评分。

20.2 在评标时不考虑合同条款中的价格调整规定在合同实施过程中所起的作用。

20.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

21.投标文件的澄清

为有利于评标审查，评标委员会可随时请供应商对其投标文件中的疑点加以澄清，供应商有责任按照评标委员会通知的时间、地点、方式进行答复和质疑。重要澄清的答复应是书面答复，并应有法定代表人或其授权代表签字。有关澄清的内容及双方达成的协议将成为合同的附件，但对投标文件中的价格和实质性内容不得有任何更改。

22．评分标准(采用综合评估法)

22.1本项目评标办法按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》，结合本项目具体情况制订。

22.2评标办法详见第三章评标办法。

22.3提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品为新生儿可视喉镜、双水平无创小儿呼吸机、磁刺激仪、全自动生化分析仪、胎心监护仪。

23.计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分标准，所有评委打分之和的算术平均值，作为该供应商的最终得分。计分过程和最后结果保留小数点后2位。

24.定标

24.1评标委员会按照招标文件中的评标原则、评标程序及评分标准评定供应商名次，供应商的排名按得分顺序从高到低排列。

24.2评标委员会起草评标报告，并向招标人推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人原则上应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.3评标和定标应当在投标有效期结束日前完成。

24.4评标结束后，本次招标采购的中标候选供应商情况将在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告。

- 五、授予合同

- 25.合同授予

25.1招标人将把合同授予投标文件实质上响应招标文件且具有合理投标价格的评委推荐的中标候选人。

25.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25.3中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.中标通知

- 26.1在投标有效期内确定中标人后，招标人以书面形式通知中标人；

- 26.2中标通知书是合同的组成部分；

- 26.3对未中标的供应商，不做任何未中标原因的解释。所有投标文件不予退还。

27.合同的签署

- 27.1中标供应商凭《中标通知书》，30日内到招标人指定地点办理合同签订手续。

- 27.2中标供应商收到中标通知书后，应按照中标通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。招标人不得向中标供应商提出超出中标通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 27.3自政府采购合同签订之日起2个工作日内，中标供应商应配合招标人（代理公司）将签订后的政府采购合同文本扫描件发送到交易中心信息股在指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 27.4政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，中标单位应配合招标人携带中标（成交）通知书、营业执照复印件加盖公章、被委托备案人员身份证复印件加盖公章、采购合同（肆份以上）等原件及合同网上公告截图报滑县财政局政府采购科和有关部门进行采购合同备案（备案时中标通知书与合同原件留存县财政局政府采购科一份）。”

- 27.5合同期限：此次项目交货完毕，通过验收合格交付使用，并完成合同中所规定的各项条款后，合同自行终止。

- 注：招标人在验收过程中，如发现中标单位未按合同约定时间、地点或方式履约，提供的服务达不到合同约定要求，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定，招标人应将违约情形和事项及时通知相关监督部门。中标价格一经确认不得以市场价格上涨为由增加资金。

- 27.6本项目招投标过程结束后，如中标单位、采购单位之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及其它招投标文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

六、项目落实的政府采购政策

- 28.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策：

- 28.1根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号），财政部、民政部、中国残疾人联合会关于印发《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政策规定，本项目非专门面向中小企业的项目。对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。对于小型和微型企业提供中型企业产品的价格不予扣除。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，福利性单位产品、小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

- 小型、微型企业供应商须提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)规定的《中小企业声明函》，并同时满足小微企业划分标准，中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300 号文件执行；残疾人福利性单位须提供《财政部 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业须提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；否则不予认可。

- 28.2根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号），财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知（财库[2006]90号），财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)等政策规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。相关产品供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在同等条件下评委将优先推荐为中标候选人。

- 如本项目中涉及《节能产品政府采购品目清单》中规定的属实行政府强制采购产品的无论招标文件是否特别指明，供应商均需投报具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，否则将视为无效投标。

- 政府采购节能产品、环境标志产品认证机构以市场监管总局最新发布的认证机构名录为准，《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以财政部、国家发展和改革委员会及财政部、生态环境部最新印发品目清单为准，品目清单通过中国政府采购网等网站查阅，敬请供应商及时查阅。

- 七、纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

29.对招标人的纪律要求

- 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

30.对供应商的纪律要求

- 供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

31.对评标委员会成员的纪律要求

- 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

32.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

33.质疑

供应商对评标结果有异议的，应当在公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

书面质疑函须按照招标文件要求送达（邮寄、传真件不予受理），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交，必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以书面质疑函接受确认日期作为受理时间。

34.投诉

34.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

34.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

书面投诉函须按照招标文件要求送达（邮寄、传真件不予受理），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交，必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以书面投诉函接受确认日期作为受理时间。

34.3　投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

34.4 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

35. 监督

招标人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，招标人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全体内容存在问题，招标人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合；

36.处罚

本次招标的招标人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因承包方在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失。

- 八、需要补充的其他内容

本招标文件解释权属招标人。

- 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  | 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |  |  |
|  |  |  |  | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |  |  |
|  |  |  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件要求 |  |  |
|  |  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，投标总报价不超过对应的招标人预算价,每项投标产品的分项报价也不超过相应的预算价 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，并提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织营业执照或自然人的身份证明） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年度或2019年度经审计的财务审计报告或基本户开户行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前12个月内的3个月的缴纳税收和社会保障资金的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）；新企业成立少于三个月的提供成立以来的缴纳税收和社会保障资金的证明。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）； |  |  |
|  |  |  |  | 资质 | 供应商如为生产厂家，需具有医疗器械生产许可证，经营许可证或医疗器械经营备案凭证；供应商如为代理商，须提供经营许可证或医疗器械经营备案凭证；经营范围应当涵盖所投报医疗器械的所属类别，投标人不得超出经营范围进行投标； |  |  |
|  |  |  |  | 信用查询 | 根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，本项目投标截止时间后评标工作开始前招标代理公司通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果提交资格审查小组。信用记录查询结果中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标无效；以上信用不良行为记录限制以查询到的限制日期为准，未注明限制日期的以从查询网站信息库中的信息删除之时终止。 |  |  |
|  |  |  |  | 其他要求 | 本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时投标。 |  |  |
| 以上资格评审时以投标文件中所附资料为审查依据。资格审查由采购人或采购代理机构进行审查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  |  | 投标范围 |  | 符合第二章“供应商须知”第7条规定的数量和内容 |  |
|  |  |  |  | 供货期 |  | 符合第二章“供应商须知”第9条规定 |  |
|  |  |  |  | 质量 |  | 符合第二章“供应商须知”第10条规定 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第14条规定 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：30分 技术部分：35分 综合部分：35分 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |  |
| 2.2.2（1） |  | 投标 报价 （30分） | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 其中：对于小型、微型企业产品，监狱企业产品，残疾人福利性企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2014]68号、财库[2011]181号 、财库[2017]141号文件中最低比例6%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供中小企业声明函并同时满足小微企业划分标准，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型以上企业制造货物的，视同为中型企业。） |  |  |  |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术部分(35分) | 所投产品的技术性能（35分）： 供应商所投产品对照招标文件中技术指标参数，根据技术参数详细技术性能、主要功能等全部满足(或优于）招标要求的得35分；带★项或带*项不满足的技术指标每有一项不满足招标文件要求的，在35分的基础上扣5分，其他项不满足的技术指标每有一项不满足招标文件要求的，扣3分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合部分 (35分) | 产品质量保障（0-7分） 产品质量保障：产品注册申报1分、日常生产监管1分、产品售后监管1分、技术研发团队1分、临床验证情况1分、生产流程控制1分、质量品控措施1分。 制度完善、措施合理、情况属实、能够保障拟供设备长期、稳定生产、保障产品可延续性的技术支持每项得1分；否则不得分。 投标文件中提供详细的产品质量保障文字描述，并提供详细的技术支持资料（如产品医疗器械注册情况、日常生产监督管理机构及记录、技术团队证书、证件、临床试验情况等） |  |  |  |  |
|  |  |  | 售后服务及保障体系（0-7分） 服务方案内容完整性：售后设施及设备配置1分、售后人员配置1分、售后服务电话1分、售后维修方案1分、免费维保作业频次1分、维保作业程序1分、质保期外的备品备件支持1分。针对性强，方案、制度或措施完善，且能结合采购人实际情况每项得1分；否则不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训计划（0-7分） 培训计划内容：拟派培训人员1分、培训方式设置1、分培训时间安排1分、培训内容设置1分、培训效果考评1分、受训人员业务能力评价1分、长期培训安排（人员更迭）1分。 培训计划针对性强，方式、方案设置合理，计划可执行程度高，且能结合采购人实际情况每项得1分；否则不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质保期外的服务（0-7） 质保期外的服务：备品备件的长期的优惠1分、低价高效的可持续性人员培训1分、长期的技术支持方案1分、质保期外的提供服务的保障措施1分、质保期外维修收费合理1分、质保期外的应急解决方案1分、质保期外易损部品部件的更换、维保建议1分。 承诺内容性价比高，服务计划真实可行，服务单位有能力保障服务的实施、建议合理每项得1分；否则不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 资源调配及应急措施（0-2） 资源调配及应急措施：在设备使用过程中，就某些可预见或不可预见的变动采取哪些补救（替补）措施，以保证采购人工作正常不受影响，如资源配置工作不利或需调动，有详尽并切实可行的措施。 有详尽并切实可行的措施得2分；否则不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场服务措施（0-2分） 现场服务措施：应答时间、响应时间、现场服务方案、服务范围、解决问题时间、现场配合采购人日常工作的措施。 应答及时、响应快速、解决问题能力强速度快、服务范围广、措施合理得2分；否则不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合理化建议（0-3分） 合理化建议：针对采购人医疗设备提出合理的使用建议、分配建议、参培人员建议、设备布置方案、保修保养时间安排、安装调试建议。 建议内容完整，建议合理、先进，建议切实可行得3分；否则不得分。 |  |  |  |  |
| 1、投标综合得分＝投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过资格审查的供应商进行形式评审及响应性评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成： 投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。

（l）投标报价: 见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3) 综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（l）投标报价: 见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3) 综合部分：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1采购人依法按照评标办法对供应商进行资格审查，合格供应商不足3家的，不得继续评标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 未按照招标文件规定签字或者盖章的；

(2) 不按招标文件规定编制标书，关键内容字迹模糊，无法辨认的；

(3) 资格审查不合格的；

(4) 投标文件不写投标报价或投标报价超过采购预算价的；

(5) 供货期不符合招标文件要求的；

(6) 投标质量不能满足招标文件要求的；

(7) 附有采购人不能接受的条件的；

(8) 供应商以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的；

(9) 对招标文件的实质性条款没有作出逐条响应的；

(10)供应商有弄虚作假行为或提供的证书有虚假、涂改现象的；

(11)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（12）不同供应商响应文件制作机器码一致的；

(13)招标文件或相关法律法规有其他规定的；

(14)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

（15）违反国家有关法律法规的；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会对通过初步评审的供应商按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分 A ；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1所有评委打分分值的算术平均值即为该供应商的最终得分。计分过程取至小数点后两位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。评标委员会按照得分从高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款及格式

以中标后双方签订的合同为准（范本）

采购人（甲方）：                     签约时间：     年  月   日

成交供应商（乙方）：                 签约地点：

甲乙双方根据政府采购相关法律法规、合同法及      项目，项目编号       的评标情况，订立本采购合同，本合同签订方式：书面合同。

- 合同文件组成：

- 合同条款

- 中标通知书

- 中标供应商投标文件

- 采购招标文件

- 约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与招标文件要求、投标文件响应性内容一致。

- 合同金额及供货期

2.1合同金额：包括  （货物名称）  的供货等一切费用。金额为   (大写)，￥   （小写），以人民币作为结算单位。

| 货物名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

2.2供货期：           。自     年     月     日至     年     月     日

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，符合招标要求的规格型号和技术指标。

2、供货方在质保期内接到甲方电话后，在  小时以内到达现场，  小时以内解决问题，不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。

四、付款方式：                        。

五、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

1、验收标准：供货须同时完全符合各项标准及要求方为合格；

2、乙方应对提供的货物做出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3、甲方应当在到货后的    个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署验收报告。

4、需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后   工作日内进行运行效果验收。在验收前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

A、重新调试直至合格为止；

B、要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方承担。

六、维保的承诺：

七、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、在本合同有效期内，若无特殊情况（特殊情况指有关法律、法规及上级政策的调整，或乙方不能正常履行合同义务等情况）发生，甲方不得将乙方承包的项目再授予他方，如遇上级政策调整或不可抗力原因，甲方有权终止合同，双方互不承担责任。

2、甲方应按照有关规范和要求及本合同约定，对乙方进行业务指导、监督、管理、检查和考核。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方有权根据本合同约定的付款方式取得货款。

2、乙方可对甲方的管理工作提出合理化建议。

3、乙方应严格接受甲方的指导、检查和监督。

4、乙方应严格按照本合同约定的货物清单和技术标准要求进行货物的供应。

乙方应遵守法律、法规、规章或相关规范性文件的规定，并承担其违法违规所引起的全部责任与费用。

5、如乙方擅自违约终止合同，乙方赔偿甲方由此所产生的一切经济损失。

八、违约责任：

乙方如不按规定时间及时供货，一经调查属实，没收其交纳的全部履约保证金、取消其成交供应商资格，并赔偿因此而造成的一切损失，并在全国公共资源交易平台（河南省·滑县）网站上予以通报，在规定时间内不允许参加滑县境内任何政府采购活动。

九、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同。合同履约保证金不退还：

（1）、乙方不履行合同规定义务的；

（2）、破产或无理赔能力的；

（3）、擅自更改投标价及服务承诺的；

（4）、弄虚作假的；

（5）、被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同，退还履约保证金；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十、合同期限：

十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

十二、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十三、本合同一式     份，采购人持有    份，成交供应商持有   份，滑县公共资源交易中心备档    1份, 财政局备档 1 份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人（公章）：                          成交供应商（公章）：

地址：                                   地址：

法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：                委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 第五章  技术标准及要求

| 标段 | 采购内容 | 采购数量 | 单价 | 合计 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿可视喉镜 | 1台 | 32000元 | 32000元 | 1210000元 |
|  | 双水平无创小儿呼吸机 | 1台 | 240000元 | 240000元 |  |
|  | 磁刺激仪 | 1台 | 340000元 | 340000元 |  |
|  | 全自动生化分析仪 | 1台 | 550000元 | 550000元 |  |
|  | 胎心监护仪 | 1台 | 48000元 | 48000元 |  |

新生儿可视喉镜

主要特点

可视喉镜是具有前瞻性的一款产品。设计新颖、外形美观、小巧便携、功能齐全、使用简单，是一款集功能性、便携性、实用性、耐用性、高配置为一体的医用可视喉镜，是一款为国人量身打造的良心之作！是医院急救、临床使用和气管插管导入教学的理想的教材工具。

◆具有高精度全模具化生产制造工艺，不锈钢加固，不易损坏，使用寿命长；

◆ 该机采用进口大容量锂电池，持续使用可达300分钟以上；

◆ 具有拍照、录像、定格等功能，并可存储和导出；

◆ 独特的双重防雾功能，即开即用，无需预热，插管无盲区；

◆ 有四种规格，适用于成人、妇女、儿童、婴幼儿。

◆摄像系统均为304不锈钢精心打造，可以消毒后反复使用，为使用者节省费用；

◆成熟可靠功能完备的电子方案和高清数字化摄像系统，搭配3″TFT彩色显示屏，影像还原效果好。

技术参数

◆ 分辨率：960×480

◆ 像素：200万

◆ 有效景深：3～100mm

◆ 视场角：70±2º

◆ 电池续航能力：≥5h

◆ 电池使用寿命：循环充电＞500次

◆ 显示屏：3"TFT彩色显示屏

◆ 显示器前后转动角度：0º～135º

左右转动角度：0º～275º

◆ 光源内置高功率防水LED光源，光照度：≥5000lux

工作环境

◆ 温  度:5℃～40℃

◆ 湿  度:≤80%

◆ 大气压力:860hpa～1060hpa

◆ 充电器输入:100～240V，50/60Hz,0.35A

◆ 充电器输出:5V,2000mA

◆ 充电时间:≤4h

双水平无创小儿呼吸机参数

| 序号 | 主要技术指标参数、配置要求 |
| --- | --- |
|  | 基础性能要求 |
| 1.1 | 应用于自主呼吸较强的轻型呼吸衰竭新生儿，供持续正压通气吸氧 |
| 1.2 | 心肺脑复苏的呼吸支持；术中、术后呼吸支持； |
| 1.3 | 各种原因导致的急性呼吸功能不全或氧合功能障碍； |
| 1.5 | 其他需要呼吸机治疗者。 |
| 1.6 | 气动、电控控制方式。 |
| *1.7 | 12.1英寸彩色TFT触摸屏。 |
| 1.8 | 电子空氧精确控制氧浓度具有多种报警功能。 |
| *1.9 | 单水平和双水平灵活切换。 |
| 2.0 | 采用科恩达效应的压力发生器，实现双水平通气，单呼吸管路连接，近鼻端压力监测。 |
| 2.1 | 压力自动泄露补偿。 |
| 2.2 | 内部备用电源。工作中市电断电，自动转换为备用电源工作180小时以上。 |
| *2.3 | 配置与主机同品牌空气压缩机。 |
| 2 | 参数功能 |
| 2.1 | 气源：O2、AIR |
| 2.2 | 气源压力：350 kPa±50 kPa |
| 2.3 | 供电电压：～220 V±22 V |
| 2.4 | 电源频率:50 HZ±1 HZ |
| 2.5 | 输入功率：675 W（配置空气压缩机），25 W（不配置空气压缩机） |
| 3. | 通气模式 |
| *3.1 | 持续气道正压通气( CPAP)、经鼻持续正压（NCPAP）、经鼻间歇正压通气（NIPPV）、经鼻高流量氧疗（HFNC） |
| 4 | 参数设定 |
| 4.1 | 吸入氧浓度调节范围：21 %～100 %，步进1% |
| 4.2 | CPAP调节范围 ：0 cmH2O ～ 15 cmH2O，步进1 cmH2O |
| 4.3 | 持续气流调节范围：2 L/min ～ 20 L/min，步进1 L/min |
| 4.4 | 手控通气输出气体流量：20 L／min ± 5 L／min。 |
| 4.5 | 吸气压力（IPAP）调节范围：3 cmH2O ～ 20 cmH2O，步进1 cmH2O |
| 4.6 | 呼气压力（EPAP）有效调节范围：1 cmH2O ～ 13 cmH2O，步进1 cmH2O |
| 4.7 | 呼吸频率调节范围：1 bpm ～ 100 bpm，步进1 bpm |
| 5 | 参数监测 |
| 5.1 | 吸入氧浓度 监测范围15 % ～ 100 %分辨率0.1 %；CPAP/气道压力/吸气压力/呼气压力有效监测范围 0 cmH2O ～ 60 cmH2O；持续气流监测范围0 L/min ～ 20 L/min；呼吸频率监测范围0 bpm ～ 100 bpm；吸气时间监测范围0 s ～ 15 s |
| *5.2 | 图形显示：气道压力—时间波形图；氧气、空气、空氧混合气体流量柱；外部气源压力图形 |
| 6 | 报警及保护 |
| 6.1 | 交流电源断电报警；内部备用电源电池电压欠压报警；低空气输入压力报警；低氧气输入压力报警；空气--氧气输入压力不平衡报警；高(低)氧浓度报警；压力限制；静音；最大极限压力 |
| 7 | 选配 |
| *7.1 | 标配呼末二氧化碳接口，后期配上呼末CO2探头后，波形能同屏显示。呼末二氧化碳监测范围 0 ～ 100 mmH2O，图形显示：呼末二氧化碳—时间波形图 |
| 8 | 标配 |
| *8.1 | 标配雾化的功能，有助于新生儿及小儿做雾化治疗。 |

招 标 参 数

# 产品名称：磁刺激仪

# 适用范围：用于中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。

# 技术参数

## 硬件

- ★整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准（需提供证明材料）；

- 整机通过电磁兼容性EMC测试（需提供证明材料）；

- ★采用风冷冷却技术，安全、无漏液风险，无需后期额外维护费用，方便快捷更换线圈；

- ★标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°，可实现坐位盆底肌刺激和仰卧位骶神经刺激；

- 标配脚凳，可变换不同高度，满足多种治疗体位需求；

- 标配触控式一体机，操作更简单；

- 一体机整机通过电磁兼容性（EMC）认证，更安全；

- 标配稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求；

- 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

## 主机技术指标

- ★最大磁感应强度：6T，允差 ±20%；

- ★输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～30Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长为0.01Hz, 1Hz以上步长为1Hz；

- 脉冲上升时间：50μs ±10μs；

- 脉冲持续时间：340μs ±20μs；

- 磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。

## 软件

1、上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价；

2、可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式；

3、内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等；

4、方案可自定义编辑，刺激强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；

5、刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度达到40℃自动停止输出;

6、自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑；

7、患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

8、含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求；

9、兼容电子病历系统，实现设备间的数据互联互通。

全自动生化分析仪BS800M速招标参数

*1.分析速度：化学比色恒速800T/H，ISE：600T/H，综合速度：恒速1200T/H

2.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法；分析方法：终点法、固定时间法、动力学法；线性和非线性校准；

*3.进样系统：轨道进样，样本位≥440个，其中冷藏样本位≥20个，同时具备模块拓展功能，可与生化、免疫设备无缝连接为流水线；

4.样本针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能；样 本 量：1.5μl--35μl，0.1μl步进。

*5.试剂系统：试剂位≥120个，2-8℃不间断冷藏，具备在线更换试剂功能；试 剂 量：15μl--300μl，0.5μl步进

*6.比色杯：≥165个，永久性石英反应杯

7.最小反应液体积：≤100μl

8.反应时间：20分钟内任意设定。

*9.反应系统：反应盘温度37℃±0.1℃，温控装置：固体直热，后续使用免维护保养和投入

10.光源：卤素灯（≥2000小时长寿命，具有自动休眠功能）

11.吸光度线性范围：0～3.4 Abs

12.校准方式：单点线性、两点线性、多点线性、Logit-Log 4P、Logit-Log 5P、Exponential5P、polynomial 5P、parabola 、spline质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

*13.具备定时开机和休眠唤醒，项目遮蔽，水质检测，项目参数自动导入等功能。

*14.投标产品同档次800速全自动生化分析仪（同注册证）在河南省装机≥60台,提供用户名单

*15.在河南具有经省工商管理局注册的售后服务机构，提供相应证书，售后服务计划，服务点地址、联系人、电话等，售后服务工程师不少于20人

*16.试剂系统：可提供≥60项原厂配套试剂，提供经SFDA注册认证的原厂配套的生化项目校准品和质控品（项目覆盖≥30项），提供校准品和质控品注册证及附件

*17.本设备使用试剂必须对市场开放。提供≥5家可使用试剂企业名单。

- 胎心监护仪

- 招标参数

1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；胎心和宫缩均为无线探头。

2、★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3、★无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5、10.1英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

6、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

7、监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

8、★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

9、易装纸打印结构设计，不用喂纸

10、★内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

11、打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

12、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

13、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

14、双胎心率重合报警(SOV)；

15、★不少于60小时CTG存储、回放，

16、★支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力

17、通过欧盟CE认证；

18、★通过美国FDA认证；

注:参数中要求提供的证明材料全部以复印件并加盖投标单位公章为准。

# 第六章  投标文件格式

（全电子）医疗设备采购项目

投标文件

项目编号：

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

目 录

一、投标函及开标一览表

二、已标价的采购清单

三、授权委托书

四、服务承诺

五、资格声明

六、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料

七、技术性能参数的详细描述

八、商务和技术偏差表

九、其他资料

十、反商业贿赂承诺书

十一、履约承诺书

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

致：（采购人名称）

1、在研究了项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究货物技术要求及其它有关文件后，对该项目我们愿意参与报价，投标报价（大写）            ，（小写）             ，按采购招标文件、合同条款、技术规范的条件要求供货安装并修补任何缺陷。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到按照规定时间完成本项目货物供货及安装调试，达到合同规定的要求。

4、我们同意在从规定的开标之日起90日历天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，你单位不一定接受最低报价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

7、我们同意按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的规定缴纳招标代理服务费。

8、其他补充说明：

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年   月    日

（二）开标一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 （小写/元） | 供货期 | 质量 | 品牌 |
| …… | …… | …… | …… |  |  | …… |
| 投标报价合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年   月   日

二、已标价的采购清单

采购项目名称：

| 产品名称 | 品牌型号 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。

2、该表可扩展。

三、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的（项目）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

注：后附法定代表人及被授权人身份证（加盖单位公章）

四、服务承诺

致： 承诺内容： 注：1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量的响应时间、解决问题时间、联系方式。 2、质量保证措施。 3、服务承诺。 4、投标单位认为需要说明的其它服务计划。 必须实质上满足“采购内容”中的要求，供应商可提出额外的承诺。 供应商（盖单位公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 年月日

五、资格声明

致：

我单位愿意对                   项目进行投标。

投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

六、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料

注：包括招标文件供应商资格要求和评标办法中所有涉及到的证明材料等，但不仅限于此内容。需加盖公章。

6.1投标单位基本情况表

金额单位：元/人民币

| 供应商 |  |  |  |  | 组织形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 注册号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 产 及 服 务 能 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、技术性能参数的详细描述

八、商务和技术偏差表

| 序号 | 名称 | 公开招标文件规格 | 投标文件规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务部分应注明以下几项：质保期、供货期、付款方式，但不限于上述几项。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

九、其他资料

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加           单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此项需根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的分类标准提供相关证明材料。相关证明材料（如：会计师事务所或第三方审计机构出具的2018年度或2019年度财务审计报告和财务报表、缴纳社会保障资金证明（花名册）等资料）须附在“中小企业声明函”后，否则视为无效相关证明材料。

企业名称（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

注：不属于中小企业的投标文件中可不附此项。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____        _单位的___         ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

注：不属于残疾人福利性单位的投标单位投标文件中可不附此项。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

十一、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解标的，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。
（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：