（全电子）滑县卫生健康委员会应急物资保障体系建设采购项目（第一批）

招 标 文 件

项目编号：HJYYLG[202009]003号

采   购   人：滑县卫生健康委员会

招标代理机构：中誉恒信工程咨询有限公司

日        期：二零二零年九月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评分法）	23

第四章 合同文本	46

第五章 招标项目需求及技术要求	48

第六章 投标文件通用格式	83

# 第一章 招标公告

（全电子）滑县卫生健康委员会应急物资保障体系建设采购项目（第一批）招标公告

中誉恒信工程咨询有限公司受滑县卫生健康委员会委托，就（全电子）滑县卫生健康委员会应急物资保障体系建设采购项目（第一批）[采购编号：滑财购招-2020-59号]进行国内公开招标，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1.项目编号：HJYYLG[202009]003号

2.采购项目名称：（全电子）滑县卫生健康委员会应急物资保障体系建设采购项目（第一批）

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：1231.6360万元

最高限价：1231.6360 万元

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量 | 合计金额（万元） | 总计金额（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | CT（方舱CT） | 500 | 1 | 500 | 500 | 合同签订后30天内交付验收 |
| 2 | 1 | 移动平板DR | 110 | 1 | 110 | 110 |  |
| 3 | 1 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 | 90 | 1 | 90 | 130 |  |
|  | 2 | 全数字化便携式彩色多谱勒超声诊断系统 | 20 | 2 | 40 |  |  |
| 4 | 1 | 呼吸机（有创） | 15 | 3 | 45 | 142.5 |  |
|  | 2 | 呼吸机（无创） | 15 | 3 | 45 |  |  |
|  | 3 | 移动式呼吸机 | 17.5 | 3 | 52.5 |  |  |
| 5 | 1 | 除颤监护仪 | 4.5 | 3 | 13.5 | 115.8 |  |
|  | 2 | 心电监护仪 | 1.2 | 10 | 12 |  |  |
|  | 3 | 12导心电图机 | 2.0 | 10 | 20 |  |  |
|  | 4 | 血液细胞分析仪 | 6.5 | 1 | 6.5 |  |  |
|  | 5 | 全自动生化分析仪 | 25 | 1 | 25 |  |  |
|  | 6 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 10 | 1 | 10 |  |  |
|  | 7 | 输液泵 | 0.48 | 10 | 4.8 |  |  |
|  | 8 | 注射泵 | 0.4 | 10 | 4.0 |  |  |
|  | 9 | 多功能麻醉工作站 | 20 | 1 | 20 |  |  |
| 6 | 1 | 防护物资 | 73.7375 | 1 | 73.7375 | 73.7375 |  |
| 7 | 1 | - 防疫药品 | - 132.7185 | 1 | 132.7185 | 159.5985 |  |
|  | 2 | - 防疫消杀物资 | - 3.9000 | 1 | 3.90 |  |  |
|  | 3 | - 检测检验试剂 | - 22.98 | 1 | 22.98 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1231.6360 |  |

5.2.质量要求：合格

5.3.质保期：最低1年

5.4.执行标准：按照国家、行业及地方标准等标准规范

6.合同履行期限：合同签订后30天内交付验收

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），优先采购节能环保产品，政府强制采购节能产品等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明材料（1-7标包）：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2投标人须为所投产品的制造商或代理商（经销商），制造商须具有医疗器械生产许可证；代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。（1-6标包）

3.3投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证，所投产品生产日期须是近6个月内生产的（以供货期为准）（1-5标包）。

3.4所投防护物资生产日期须是近2个月内生产的（以供货期为准）（6标包）。

3.5供应商应具有有效的药品生产许可证、药品生产质量管理规范即GMP认证，（若为经销商的提供有效的药品经营许可证、药品经营质量管理规范即GSP认证）；所投药品及物资生产日期须是近4个月内生产的（以供货期为准）。（7标包）

3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】

三、获取招标文件

1.时间：2020年9月21日至 2020年10月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：滑县公共资源交易中心网站

3、方式：本项目采取网上获取采购文件。未登记入库的供应商，须信息登记入库后才可以办理CA数字证书并登录“滑县公共资源交易中心网站”，凭滑县公共资源交易中心CA证书进行网上获取采购文件。

登记入库链接地址：http://www.hxggzy.cn/ggtz/14765.jhtml

办理CA链接地址：http://www.hxggzy.cn/ggtz/10950.jhtml。

CA登陆使用指南：http://www.hxggzy.cn/xtsysm/12517.jhtml

4、售价：0元/单位（零元/单位）

四、投标截止时间及地点

1、时间：2020年10月14日 9时 00分（北京时间）

2、地点：电子投标文件应在采购文件规定的投标文件提交截止时间之前提交至《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统

五、开标时间及地点

1、时间：2020年10月14日 9时 00分（北京时间）

2、地点：滑县公共资源交易中心第一开标室

3、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人自愿选择现场进行解密或远程自主解密，各潜在投标人应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密（自下达解密命令起30分钟），未在规定时间内解密等原因导致无法正常上传至评标系统的，按无效标处理；

4、逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介及公告期限

1、本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•滑县）》上发布，其他网站转载只供参考，采购人不承担责任。

2、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应关注公告网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

2.本项目实行资格后审，开标后由采购人或采购代理机构对投标人的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的投标人的投标将被拒绝，投标人应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：滑县卫生健康委员会

地址：滑县人民路北段

联系人：魏女士

联系方式：0372-8169058

2、采购代理机构信息

名称：中誉恒信工程咨询有限公司

地  址：郑州市经济技术开发区航海路经开第三大街天鑫大厦4层

联系人：刘女士

联系方式：18537201612

3、项目联系方式

联系人：刘女士

联系方式：18537201612

温馨提示：供应商注意事项：

供应商请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1. 评标依据。

供应商应按采购文件规定下载、编制、提交电子投标文件（根据文件要求）。

采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

2.CA有效期。

从采购文件下载至开标（电子投标文件的解密）期间，CA证书不得更换、变更、延期等，否则会造成开标现场无法解密，对此供应商后果自负。

供应商应及时查看CA证书信息是否过期，确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期CA证书的信息不能变更（包括不能办理延期、变更、更换、丢失补锁、损坏补锁等）。

3.电子投标文件的制作。

供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统（http://jyxt.hxggzy.cn/ggzy），在“组件下载”栏目下载“投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。同时确保PDF阅读器、Word2007已经下载安装，信安小精灵驱动和签章驱动是滑县交易中心网站发布的最新版本。

电子投标文件的制作帮助手册，可在系统“组件下载”栏目中下载或网站首页“资料下载”中找到

供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。（需要委托人签章的，可以手写输入。）

制作好的投标文件一个标段对应生成一个文件包（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

电子投标文件应在采购文件规定的投标文件提交截止时间之前提交至《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

电子投标文件成功提交后，系统自动生成“投标文件提交回执单”。

5.其他注意事项（重要）

*供应商需确保电脑已经下载安装PDF阅读器、Word2007，信安小精灵驱动和签章驱动是滑县交易中心网站发布的最新版本。

*如采购文件发生变更的，供应商需重新下载采购文件（EGP版）并重新制作、上传投标文件。

* 谨慎使用“重新报名”功能。点击“重新报名”后，已上传投标文件会被清除。

*不同供应商使用同一台电脑、同一网络等制作、上传同一项目投标文件的，有被视为串通投标、判定为无效投标的风险。

*因供应商个人原因导致电子化交易系统内自身投标文件损坏、内容缺失等其它无法正常评审的，后果由供应商个人承担。

*如遇到投标文件上传慢、上传失败等问题，请进行以下操作：

查找是否是个人电脑问题；更换网络环境；

- 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：滑县卫生健康委员会 联 系 人：魏女士 电 话：0372-8169058 地 址：滑县人民路北段 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中誉恒信工程咨询有限公司 地 址：郑州市经济技术开发区航海路经开第三大街天鑫大厦4层 联系人：刘女士 联系方式：18537201612 |
| 3 | 项目名称 | （全电子）滑县卫生健康委员会应急物资保障体系建设采购项目（第一批） |
| 4 | 采购内容 | 详见招标公告 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 合同履行期限 | 合同签订后30天内交付验收 |
| 7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 质量 | 合格 |
| 9 | 质保期 | 不低于1年 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 供应商资格条件 | 详见招标公告 |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 转包、分包 | 不允许 |
| 16 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 17 | 投标文件递交地点 | 详见招标公告 |
| 18 | 投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起60日历天 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 按照投标文件中提供的文件格式要求，按规定盖章或签字。 |
| 20 | 投标文件 | 无须提供纸质投标文件（采用全流程电子化交易评标，评标委员会以电子投标文件为依据评标） |
| 21 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 22 | 提交投标文件截止及 开标时间 | 详见招标公告 |
| 23 | 提交投标文件及 开标地点 | 详见招标公告 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会从政府采购库中随机抽取技术、经济方面专家共7人组成或技术、经济方面专家5人、采购人代表2人共7人组成，采购人代表参加评标的，需向代理机构出具授权委托书。 评标专家确定方式：开标前由采购人从河南省财政厅专家库中随机抽取。 |
| 25 | 采购人预算价 | 预算金额：12316360元（最高限价） 其中一标包预算金额（最高限价）：5000000元 二标包预算金额（最高限价）：1100000元 三标包预算金额（最高限价）：1300000元 四标包预算金额（最高限价）：1425000元 五标包预算金额（最高限价）：1158000元 六标包预算金额（最高限价）：737375元 七标包预算金额（最高限价）：1595985元 注：投标报价不得高于最高限价；投标报价中的每项产品报价均不得高于单项产品最高限价；否则按无效标处理。 |
| 26 | 服务费 | 招标代理服务费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由中标供应商支付。 |
| 27 | 培训 | 培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。培训应在收到买方通知后一个月内予以安排。中标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 28 | 中标结果公告 | 本次招标采购的中标供应商情况将在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告，中标公告期限为1个工作日。 |
| 29 | 推荐中标候选人 | 推荐的中标候选人数3名； 采购人依据评审委员会推荐的中标候选供应商名单确定中标供应商。采购人原则上应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。若排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。 |
| 30 | 履约保证金 | 不要求 |
| 31 | 异议 | 供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果等内容有异议的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（本项目只能授权一人且为参加开标的人员）或者盖章，并加盖公章。 并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |
| 32 | 付款方式 | 合同中约定 |
| 33 | 进口产品 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| 34 | 样品 | 1.提供样品: √是（仅限6标包，其他标包不提供样品。） 2.投标人必须在开标前将提供的样品递交至滑县公共资源交易中心，逾期送到的投标样品及投标文件不予接收，相关投标人的投标将被拒绝；未提供投标样品，或者投标样品与招标要求负偏差较大的投标一律无效；投标人将本标包所有样品密封在一个包装内，样品包装上应注明：项目名称及标包、投标单位名称、联系人及联系方式并加盖单位公章；所有投标人在计算投标报价时，应考虑投标样品所需的费用开支，中标公告发布后，中标供应商的投标样品将被封存，作为供货、验收的依据，不予退还；没有取得中标资格的投标人应在接到通知的限定期限自行取回投标样品，逾期未取走的投标样品，招标机构有权予以处置而不需要得到投标人的任何许可。 |
| 35 | 其他 | 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |

- 一、总则

1．项目说明：

1.1项目名称：（全电子）滑县卫生健康委员会应急物资保障体系建设采购项目（第一批）

1.2资金来源：财政资金

1.3招标人：滑县卫生健康委员会

1.4代理机构：中誉恒信工程咨询有限公司

1.5采购内容：详见招标文件第五章招标项目需求及技术要求

2．供应商资格要求

供应商参加本招标活动应当符合供应商须知前附表中供应商资格条件要求的规定。请供应商务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误。凡参加本次投标的供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

3．费用承担

3.1供应商应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何，招标代理机构和采购方均无义务和责任承担这些费用。

3.2招标代理服务费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由中标供应商支付。

- 二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法（综合评分法）

（4）合同文本

（5）招标项目需求及技术要求

（6）投标文件通用格式

（7）其他材料

根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.2供应商应详细阅读招标文件中所有各项条款的内容、格式、表格、条件和所涉及的相关规范，不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致投标文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

4.3招标文件的澄清、修改

4.3.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

4.3.2招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明问题来源。澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.3.3供应商收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

4.3.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在规定时间以后的任何澄清要求。

4.4招标文件的修改

4.4.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.4.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

4.5招标文件的质疑

供应商或者其他利害关系人对招标文件任何部分若有任何疑问，请登录《全国公共资源交易平台（河南省•滑县）》按平台要求上传（同时上传签字盖章后的扫描件及word版本），在收到招标文件7个工作日内向采购人提交。不论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在投标截止时间前在招标公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的供应商查看，不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由供应商自负。

- 三、投标文件

5．投标文件的构成

投标文件应包括下列内容（但不限于）：

一、投标函及开标一览表

二、已标价的采购清单

三、授权委托书

四、服务及履约承诺书

五、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料

六、技术性能参数的详细描述

七、商务和技术偏差表

八、反商业贿赂承诺书

九、小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

十、小微企业声明函（投标人）

十一、小微企业声明函（制造商）

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、其他资料

十五、投标资格审查文件

投标文件应以中文书写。除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

6．投标报价

6.1供应商应按第六章中“开标一览表”的顺序、格式、要求填写相应表格。对未按要求填报的，其投标文件将按无效投标文件处理。

6.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“开标一览表”中的相应报价。

6.3每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

6.4除非合同中另有规定，供应商开标一览表中的价格均包括完成该项目的成本、组织与技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

6.5供应商的投标报价不得超过本招标文件规定的招标人预算价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

7．供应商证明文件

7.1 供应商提交的证明文件应满足招标文件中的要求。

7.2 供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在招标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，仍可追究供应商的法律责任。

8．投标文件有效期

8.1在供应商须知前附表规定的投标文件有效期，供应商不得要求撤销或修改投标文件。

8.2出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标文件有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

9．投标文件的编制

9.1供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统（http://jyxt.hxggzy.cn/ggzy），在“组件下载”栏目下载“投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。同时确保PDF阅读器、Word2007已经下载安装，信安小精灵驱动和签章驱动是滑县交易中心网站发布的最新版本。

9.2电子投标文件的制作帮助手册，可在系统“组件下载”栏目中下载或网站首页“资料下载”中找到。

9.3供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

9.4供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。（需要委托人签章的，可以手写输入。）

9.5制作好的投标文件一个标段对应生成一个文件包（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

11．投标文件的递交

11.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前提交电子投标文件。未在规定时间前提交电子投标文件或在规定时间内未解密的电子投标文件，其投标将被拒绝。

11.2供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

11.3供应商完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

12．投标文件的修改与撤回

12.1供应商在投标截止时间后不得修改或撤回其投标。

- 四、开标、评标、定标

14.开标

14.1开标时间：见前附表,开标地点：见前附表

15.评标委员会

评标委员会构成：详见供应商须知前附表

16.评标原则

符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》的有关规定。

17.评标纪律

17.1 评标委员会成员和服务评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况；

17.2任何供应商均不得对其投标有关的问题与评标委员会成员发生联系。如果供应商试图对评标委员会的评标施加影响，则将导致其投标文件被拒绝。

18.投标文件的审查与响应性确定

在详细评标之前，评委首先根据招标文件规定，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的实质性条款、条件和规范相符。

19.投标文件有下列情况之一者，其投标将按废标处理：

19.1投标文件未按规定加盖供应商公章和无法人代表或授权代表人签字或盖章；

19.2投标文件附有招标人不能接受的条件；

19.3不响应招标文件中规定的其他实质性要求；

19.4供应商报价超过了招标人预算价的。

19.5在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.6在评标过程中，评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本价竞标。其投标文件按废标处理。

20.投标文件的评价与比较

20.1 评标委员会将仅对按照招标文件第19条款被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评分。

20.2 在评标时不考虑合同条款中的价格调整规定在合同实施过程中所起的作用。

20.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

21.投标文件的澄清

为有利于评标审查，评标委员会可随时请供应商对其投标文件中的疑点加以澄清，供应商有责任按照评标委员会通知的时间、地点、方式进行答复和质疑。重要澄清的答复应是书面答复，并应有法定代表人或其授权代表签字。有关澄清的内容及双方达成的协议将成为合同的附件，但对投标文件中的价格和实质性内容不得有任何更改。

22．评分标准(采用综合评分法)

22.1本项目评标办法按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》，结合本项目具体情况制订。

22.2评标办法详见第三章评标办法。

22.3提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分标准，所有评委打分之和的算术平均值，作为该供应商的最终得分。计分过程和最后结果保留小数点后2位。

24.定标

24.1评标委员会按照招标文件中的评标原则、评标程序及评分标准评定供应商名次，供应商的排名按得分顺序从高到低排列。

24.2评标委员会起草评标报告，并向招标人推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人原则上应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.3评标和定标应当在投标有效期结束日前完成。

24.4评标结束后，本次招标采购的中标候选供应商情况将在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告。

- 五、授予合同

25.合同授予

25.1招标人将把合同授予投标文件实质上响应招标文件且具有合理投标价格的评委推荐的中标候选人。

25.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25.3中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.中标通知

26.1在投标有效期内确定中标人后，招标人以书面形式通知中标人；

26.2中标通知书是合同的组成部分；

26.3对未中标的供应商，不做任何未中标原因的解释。所有投标文件不予退还。

27.合同的签署

27.1中标供应商凭《中标通知书》，30日内（鼓励中标人在中标通知书发出7日内）到招标人指定地点办理合同签订手续。

27.2中标供应商收到中标通知书后，应按照中标通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。招标人不得向中标供应商提出超出中标通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.3自政府采购合同签订之日起2个工作日内，中标供应商应配合招标人（代理公司）将签订后的政府采购合同文本扫描件发送到指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.4政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，中标单位应配合招标人携带中标（成交）通知书、营业执照复印件加盖公章、被委托备案人员身份证复印件加盖公章、采购合同（肆份以上）等原件及合同网上公告截图报滑县财政局政府采购科和有关部门进行采购合同备案（备案时中标通知书与合同原件留存县财政局政府采购科一份）。”

27.5合同期限：此次项目交货完毕，通过验收合格交付使用，并完成合同中所规定的各项条款后，合同自行终止。

注：招标人在验收过程中，如发现中标单位未按合同约定时间、地点或方式履约，提供的服务达不到合同约定要求，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定，招标人应将违约情形和事项及时通知相关监督部门。中标价格一经确认不得以市场价格上涨为由增加资金。

27.6本项目招投标过程结束后，如中标单位、采购单位之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及其它招投标文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

- 六、项目落实的政府采购政策

28.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策：

28.1根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号），财政部、民政部、中国残疾人联合会关于印发《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政策规定，本项目非专门面向中小企业的项目。对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。对于小型和微型企业提供中型企业产品的价格不予扣除。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，福利性单位产品、小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

小型、微型企业供应商须提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)规定的《中小企业声明函》，并同时满足小微企业划分标准，中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300 号文件执行；残疾人福利性单位须提供《财政部 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业须提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；否则不予认可。

28.2根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号），财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知（财库[2006]90号），财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)等政策规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。相关产品供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在同等条件下评委将优先推荐为中标候选人。

如本项目中涉及《节能产品政府采购品目清单》中规定的属实行政府强制采购产品的无论招标文件是否特别指明，供应商均需投报具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，否则将视为无效投标。

政府采购节能产品、环境标志产品认证机构以市场监管总局最新发布的认证机构名录为准，《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以财政部、国家发展和改革委员会及财政部、生态环境部最新印发品目清单为准，品目清单通过中国政府采购网等网站查阅，敬请供应商及时查阅。

- 七、纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

29.对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

30.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

31.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

32.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

33.质疑

供应商对评标结果有异议的，应当在公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

书面质疑函须按照招标文件要求送达（邮寄、传真件不予受理），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交，必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以书面质疑函接受确认日期作为受理时间。

34.投诉

34.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

34.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

书面投诉函须按照招标文件要求送达（邮寄、传真件不予受理），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交，必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以书面投诉函接受确认日期作为受理时间。

34.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

34.4 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

35. 监督

招标人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，招标人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全体内容存在问题，招标人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合；

36.处罚

本次招标的招标人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因承包方在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失。

- 八、需要补充的其他内容

本招标文件解释权属招标人。

# 第三章  评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表（1标包）

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，投标报价不超过采购人预算价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： (1)供应商具有独立承担民事责任的能力： 证明材料指：营业执照或其他证明资料。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟， 健全的财务会计制度证明材料指：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 缴纳税收证明材料指：提供近1个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供近1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准）。 (5)投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 证明材料指：提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 |  |
|  |  |  | 供应商须为所投产品的制造商或代理商（经销商），制造商须具有医疗器械生产许可证；代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证，所投产品生产日期须是近6个月内生产的（以供货期为准）。 |  |  |  |
|  |  |  | 信用查询 |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】 |  |
| 注：资格审查所需证件无需提供原件，投标文件中附相关原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标范围 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：30分 技术部分：40分 综合部分：30分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） |  | 投标 报价 （30分） | 价格扣除：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术部分 （40分） | 1.评标委员会根据招标文件要求对投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件的要求,全部满足得基本分25分。 2.带“*”的技术指标，为关键参数，对这些技术参数的负偏离每项扣5分，扣完为止；其他参数为一般性参数，对这些技术参数的负偏离每项扣2分，扣完为止。 3.投标产品优势15分 ①3.2亚毫米探测器排列≥32排得4分。 ②7.5图像重建矩阵同时具备512×512，768×768得1分。 具备512×512,768×768，1024×1024三种模式的得2分。 ③在原参数基础上增配自动去除骨骼功能、全景齿科成像功能、肿瘤评估功能、头部灌注功能、血管造影功能、影像云功能等相关软件包，每增加1个，得1分，最高得5分。 ④软件3年内免费升级的得1分，5年内免费升级的得2分。 制造商提供证明文件并加盖厂家公章，未提供的不得分。 ⑤配备符合国标的双通道高压注射器得2分。 4.投标人必须如实填写技术性能偏离表，如果出现技术性能偏离表上的描述与投标文件中相关技术文件的描述不一致，其投标文件将被认定提供虚假资料，并作废标处理。 备注：提供完整版检验报告及技术白皮书（加盖制造商公章） |  |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合部分 （30分） | 制造商综合实力（18分） | 1.投标产品生产企业通过CE认证、环境管理体系认证、质量体系认证、职业健康安全认证、ISO13485认证、信息安全管理体系认证和AEO认证企业证书，每提供一项得1分，最多得4分。（投标文件中提供加盖制造商公章扫描件，未提供不得分） 2.为了保证产品先进性和制造商综合技术实力，产品制造商需具备生产CT、MR、DSA、DR、PET-CT、PET-MR的能力，能生产2种者得2分，生产3种者得3分，以此类推，最高得5分。投标文件中提供加盖制造商公章扫描件，并提供相关产品注册证，未提供不得分 3.投标产品型号入选医学装备协会优秀国产医疗设备遴选产品目录的得1分。 4.产品制造商具有在河南省内注册的办事机构或服务中心（备件库），并提供证明文件得 3分（投标文件中提供加盖制造商公章扫描件，未提供不得分） 5.设备制造商提供具备自主知识产权的技术能力，每提供一项注册证及计算机软件著作权登记证书得2.5分，最高得5分。 |  |  |
|  |  |  | 售后服务时间（12分） | 整机免费保修期满后, 每增加一年免费保修期加4分，最多加12分。提供厂家免费保修承诺书。 |  |  |
| 说明：上述所需评审资料均以投标文件中所附扫描件或复印件为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标综合得分＝投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。 注：1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、多家投标人提供的产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |  |  |  |  |

## 评标办法前附表（2标包）

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，投标报价不超过采购人预算价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： (1)供应商具有独立承担民事责任的能力： 证明材料指：营业执照或其他证明资料。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟， 健全的财务会计制度证明材料指：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 缴纳税收证明材料指：提供近1个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供近1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准）。 (5)投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 证明材料指：提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 |  |
|  |  |  |  | 供应商须为所投产品的制造商或代理商（经销商），制造商须具有医疗器械生产许可证；代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证，所投产品生产日期须是近6个月内生产的（以供货期为准）。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 信用查询 |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 |  |
|  |  |  |  | 其他要求 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】 |  |
| 注：资格审查所需证件无需提供原件，投标文件中附相关原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  |  | 投标范围 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  |  | 投标报价：40分 技术部分：30分 综合部分：30分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） |  | 投标 报价 （40分） | 价格扣除：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |  |  |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术部分 （30分） | 投标产品优势（7分） |  | 1.2 最大输出功率≥40KW得3分；≥38KW得1.5分。 1.5 0.1mAs≤最小电流时间积＜0.5mAs的得1分；0.5mAs≤最小电流时间积≤1mAs的得0.5分。 2.3 球管焦点小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm得1分；焦点小焦点≤0.8mm，大焦点≤1.2mm得0.5分。 ④4.5 机身宽度≤550mm的得1分；550mm ＜机身宽度＜580mm的得0.5分。 ⑤5.8 显示器触屏≥19寸得1分，≥17寸得0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 货物的技术参数响应情况（23分） |  | 评标委员会根据招标文件要求对投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件的要求,全部满足得23分；招标参数中带“★”的技术参数，一项负偏离即在基本分23分的基础上扣除5分，扣完为止；参数中不带“★”的技术参数，一项负偏离即在基本分23分的基础上扣除2分，扣完为止。 |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合部分 （30分） | 产品业绩(6分） |  | 投标人所投产品同品牌产品在河南省内医院装机 10台以上（含10台）的得2分，20台以上（含20台）的得4分 ，30台以上（含30台）的得6分。本项目不累计得分。 （须提供医院用户名单和联系方式备查，投标文件中附相关证明扫描件加盖厂家公章。） |  |  |
|  |  |  | 售后服务机构保障（3分） |  | 所投产品生产厂家在河南省设有工商注册的分公司或直属的售后服务机构且独立运营时间2年以上得3分，1年以上得2分，半年以上得1分，否则不得分。 （投标文件中附工商注册的加盖厂家公章的河南省分公司或直属的售后服务机构营业执照复印件）。 |  |  |
|  |  |  | 售后服务人员保障（5分） |  | 生产厂家在河南省有足够数量常驻工程师并提供工程师工牌，身份证复印件，联系方式等。工程师数量≥7人，得5分，7＞人数≥4，得3分，4＞人数≥2，得1分，不符合或不能提供者得0分。 |  |  |
|  |  |  | 制造商优势（7分） |  | 所投产品的制造商为中国DR行业标准或国家标准起草或定标单位的，得2分。（提供厂家相关证明材料。） |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标产品生产企业通过CE认证、环境管理体系认证、质量体系认证、职业健康安全认证、ISO13485认证、信息安全管理体系认证和AEO认证企业证书，每提供一项1分，最多得5分。（投标文件中附相关证书扫描件加盖厂家公章。） |  |  |
|  |  |  | 免费保修时间（9分） |  | 在免费保修期的基础上，每延长一年得3分，最高得9分。提供免费保修期限及延长服务承诺书，并附售后服务承诺书。 |  |  |
| 说明：上述所需评审资料均以投标文件中所附扫描件或复印件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标综合得分＝投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。 注：1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、多家投标人提供的产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 评标办法前附表（3标包）

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，投标报价不超过采购人预算价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： (1)供应商具有独立承担民事责任的能力： 证明材料指：营业执照或其他证明资料。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟， 健全的财务会计制度证明材料指：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 缴纳税收证明材料指：提供近1个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供近1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准）。 (5)投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 证明材料指：提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 |  |
|  |  |  | 供应商须为所投产品的制造商或代理商（经销商），制造商须具有医疗器械生产许可证；代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证，所投产品生产日期须是近6个月内生产的（以供货期为准）。 |  |  |  |
|  |  |  | 信用查询 |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】 |  |
| 注：资格审查所需证件无需提供原件，投标文件中附相关原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标范围 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：35分 技术部分：35分 综合部分：30分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） |  | 投标 报价 （35分） | 价格扣除：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |  |  |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术部分 （35分） | 投标产品、制造商优势(5分） | - 台式彩超具备智能盆底超声解决方案功能的得2分（要求提供具备此功能的产品配置单，不提供或不满足要求的不得分） - 2）台式彩超弹性成像单元，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能，配备浅表探头、妇科及前列腺等腔内探头，满足此功能要求的得2分，不满足不得分； 3）投标产品生产厂家具备生产同品牌超声影像管理系统的能力（超声工作站软件）的得1分（要求提供加盖生产厂家公章的超声影像管理系统产品注册证复印件证明，不提供或不满足要求的不得分）； |  |  |
|  |  |  | 货物的技术参数响应情况(30分） | 评标委员会根据招标文件要求对投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件的要求,全部满足得30分；招标参数中带“★”的技术参数，一项负偏离即在基本分30分的基础上扣除5分，扣完为止；参数中不带“★”的技术参数，一项负偏离即在基本分30分的基础上扣除3分，扣完为止。 |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合部分 （30分） | 产品业绩(6分） | 投标人所投产品同品牌产品在河南省内三甲医院装机 10台以上（含10台）的得2分，20台以上（含20台）的得4分 ，30台以上（含30台）的得6分。本项目不累计得分。 （须提供三甲医院用户名单和联系方式备查，投标文件中附相关证明扫描件加盖厂家公章。） |  |  |
|  |  |  | 售后服务机构保障(3分） | 所投产品生产厂家在河南省设有工商注册的分公司或直属的售后服务机构且独立运营时间不低于3年得3分、低于3年得1分。 （投标文件中附工商注册的加盖厂家公章的河南省分公司或直属的售后服务机构营业执照复印件）。 |  |  |
|  |  |  | 售后服务人员保障(8分） | 生产厂家在河南省有足够数量常驻工程师并提供工程师工牌，社保，身份证复印件，联系方式等。工程师数量≥15人，得8分，14≥人数＞8，得4分，7≥人数＞3，得2分，不符合或不能提供者得0分。 |  |  |
|  |  |  | 制造商认证(10分） | 投标产品生产企业通过CE认证、环境管理体系认证、职业健康安全认证、信息安全管理体系认证和AEO认证企业证书，每提供一项2分，最多得10分。（投标文件中附相关证书扫描件加盖厂家公章。） |  |  |
|  |  |  | 售后服务时间(3分） | 在免费保修期的基础上，每延长一年得1分，最高得3分。提供免费保修期限及延长服务承诺书，并附售后服务承诺书。 |  |  |
| 说明：上述所需评审资料均以投标文件中所附扫描件或复印件为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标综合得分＝投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。 注：1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、多家投标人提供的产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |  |  |  |  |

## 评标办法前附表（4标包）

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，投标报价不超过采购人预算价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： (1)供应商具有独立承担民事责任的能力： 证明材料指：营业执照或其他证明资料。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟， 健全的财务会计制度证明材料指：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 缴纳税收证明材料指：提供近1个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供近1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准）。 (5)投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 证明材料指：提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 |  |
|  |  |  |  | 供应商须为所投产品的制造商或代理商（经销商），制造商须具有医疗器械生产许可证；代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证，所投产品生产日期须是近6个月内生产的（以供货期为准）。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 信用查询 |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 |  |
|  |  |  |  | 其他要求 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】 |  |
| 注：资格审查所需证件无需提供原件，投标文件中附相关原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  |  | 投标范围 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  |  | 投标报价：30分 技术部分：35分 综合部分：35分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） |  | 投标 报价 （30分） | 价格扣除：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  |  |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术部分 （35分） | 货物的技术参数响应情况(35分） |  | 评标委员会根据招标文件要求对投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件的要求,全部满足得35分；招标参数中带“★”的技术参数，一项负偏离即在基本分35分的基础上扣除5分，扣完为止；参数中不带“★”的技术参数，一项负偏离即在基本分35分的基础上扣除3分，扣完为止。 |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合部分 （35分） | 售后服务机构保障(5分） |  | 核心产品（有创呼吸机和无创呼吸机）生产厂家在河南省设有工商注册的分公司或直属的售后服务机构且独立运营时间不低于3年得5分,不低于2年得3分，不低于1年得1分，否则不得分。 （投标文件中附工商注册的加盖厂家公章的河南省分公司或直属的售后服务机构营业执照复印件）。 |  |  |
|  |  |  | 售后服务人员保障(12分） |  | 核心产品（有创呼吸机和无创呼吸机）生产厂家在河南省有足够数量常驻工程师并提供工程师工牌，社保，身份证复印件，联系方式等。工程师数量≥15人，得12分，14≥人数＞8，得6分，7≥人数＞3，得3分，不符合或不能提供者得0分。 |  |  |
|  |  |  | 产品及制造商认证(15分） |  | 核心产品（有创呼吸机和无创呼吸机）通过CE认证，核心产品生产企业具有：环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证和AEO认证企业证书，每提供一项3分，最多15分。 （投标文件中附相关证书扫描件） |  |  |
|  |  |  | 售后服务时间(3分） |  | 在免费保修期的基础上，每延长一年得1分，最高得3分。提供免费保修期限及延长服务承诺书，并附售后服务承诺书。 |  |  |
| 说明：上述所需评审资料均以投标文件中所附扫描件或复印件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标综合得分＝投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。 注：1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 本项目核心产品为有创呼吸机和无创呼吸机。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 评标办法前附表（5标包）

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，投标报价不超过采购人预算价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： (1)供应商具有独立承担民事责任的能力： 证明材料指：营业执照或其他证明资料。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟， 健全的财务会计制度证明材料指：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 缴纳税收证明材料指：提供近1个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供近1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准）。 (5)投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 证明材料指：提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 |  |
|  |  |  | 供应商须为所投产品的制造商或代理商（经销商），制造商须具有医疗器械生产许可证；代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证，所投产品生产日期须是近6个月内生产的（以供货期为准）。 |  |  |  |
|  |  |  | 信用查询 |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】 |  |
| 注：资格审查所需证件无需提供原件，投标文件中附相关原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标范围 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：30分 技术部分：35分 综合部分：35分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） |  | 投标 报价 （30分） | 价格扣除：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术部分（35分） | 货物的技术参数响应情况（35分） | 评标委员会根据招标文件要求对投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件的要求,全部满足得35分；招标参数中带“★”的技术参数，一项负偏离即在基本分35分的基础上扣除5分，扣完为止；参数中不带“★”的技术参数，一项负偏离即在基本分35分的基础上扣除3分，扣完为止。 |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合部分 （35分） | 售后服务机构保障(5分） | 所投产品生产厂家在河南省设有工商注册的分公司或直属的售后服务机构且独立运营时间不低于3年得5分,不低于2年得3分，不低于1年得1分，否则不得分。 （投标文件中附工商注册的加盖厂家公章的河南省分公司或直属的售后服务机构营业执照复印件）。 |  |  |
|  |  |  | 售后服务人员保障(9分） | 生产厂家在河南省有足够数量常驻工程师并提供工程师工牌，社保，身份证复印件，联系方式等。工程师数量≥15人，得9分，14≥人数＞8，得5分，7≥人数＞3，得3分，不符合或不能提供者得0分。 |  |  |
|  |  |  | 产品及制造商认证(15分） | 投标产品通过CE认证，生产企业具有：环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证和AEO认证企业证书，每提供一项3分，最多15分。 （投标文件中附相关证书扫描件） |  |  |
|  |  |  | 售后服务时间(6分） | 在免费保修期的基础上，每延长一年得2分，最高得6分。提供免费保修期限及延长服务承诺书，并附售后服务承诺书。 |  |  |
| 说明：上述所需评审资料均以投标文件中所附扫描件或复印件为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标综合得分＝投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。 注：1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 本项目核心产品为全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、多功能麻醉工作站。 |  |  |  |  |  |  |

## 评标办法前附表（6标包）

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，投标报价不超过采购人预算价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： (1)供应商具有独立承担民事责任的能力： 证明材料指：营业执照或其他证明资料。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟， 健全的财务会计制度证明材料指：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 缴纳税收证明材料指：提供近1个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供近1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准）。 (5)投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 证明材料指：提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 |  |
|  |  |  |  | 供应商须为所投产品的制造商或代理商（经销商），制造商须具有医疗器械生产许可证；代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 所投防护物资生产日期须是近2个月内生产的（以供货期为准）。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 信用查询 |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 |  |
|  |  |  |  | 其他要求 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】 |  |
| 注：资格审查所需证件无需提供原件，投标文件中附相关原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  |  | 投标范围 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  |  | 投标报价：40分 技术部分：35分 综合部分：25分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） |  | 投标 报价 （40分） | 价格扣除：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |  |  |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术部分 （35分） | 投标产品技术指标的响应程度：15分 |  | 评标委员会根据招标文件要求对投标人提供的产品标准等证明文件，判断所投货物是否满足招标文件的要求,全部满足得15分；技术参数一项负偏离按无效标处理。（所投产品技术参数以产品标准扫描件等为准）。 |  |  |
|  |  |  | 投标样品（20分） |  | 1、根据投标样品的实用性、做工、材质等方面比较，实用性强、做工精细、材质好的得20分，实用性一般、做工一般、材质一般的得10分，实用性差、做工粗糙、材质差不得分。（共20分） |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合部分 （25分） | 生产基地：6分 |  | 投标人在滑县境内设有生产基地，至少能生产所投产品3种及3种以上货物，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供生产基地相关证明材料，得6分。 |  |  |
|  |  |  | 储存保管：8分 |  | 投标人在滑县境内设有医疗物资保管仓库（仓库条件符合通风、防潮、防火、防爆、防腐蚀等要求），免费承担该标包物资的储存及保管。提供相关证明材料及仓库照片，得8分。 |  |  |
|  |  |  | 物资轮转：8分 |  | 投标人具备物资轮换能力与条件，配备专职管理人员，负责储备物资的检查更新，及时更新物资有效期内的替换，保证物资在储备过程中不能出现过期物资。提供承诺书及方案得8分。 |  |  |
|  |  |  | 配送能力：3分 |  | 采购方临时调用物资时，供货方在90分钟内调拨储备物资并送达至指定地点（覆盖全县）。提供承诺书得3分 |  |  |
| 说明：上述所需评审资料均以投标文件中所附扫描件或复印件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标综合得分＝投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 评标办法前附表（7标包）

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，投标报价不超过采购人预算价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： (1)供应商具有独立承担民事责任的能力： 证明材料指：营业执照或其他证明资料。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟， 健全的财务会计制度证明材料指：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 缴纳税收证明材料指：提供近1个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供近1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准）。 (5)投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 证明材料指：提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 |  |
|  |  |  | 供应商应具有有效的药品生产许可证、药品生产质量管理规范即GMP认证，（若为经销商的提供有效的药品经营许可证、药品经营质量管理规范即GSP认证）；所投药品及物资生产日期须是近4个月内生产的（以供货期为准）。 |  |  |  |
|  |  |  | 信用查询 |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】 |  |
| 注：资格审查所需证件无需提供原件，投标文件中附相关原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标范围 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：50分 技术部分：15分 综合部分：35分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） |  | 投标 报价 （50分） | 价格扣除：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50 |  |  |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术部分 （15分） | 投标主要设备技术指标的响应程度：15分 | 评标委员会根据招标文件要求对投标人提供的质检报告等证明文件，判断所投货物是否满足招标文件的要求,全部满足得15分；技术参数一项负偏离按无效标处理。（所投产品技术参数以厂家出具的质检报告等资料为准）。 |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合部分 （35分） | 储存保管：15分 | 投标人在滑县境内设有通过GSP认证的药品储备仓库，免费承担该项目物资的储存及保管。提供GSP认证证书、仓库照片、承诺书，得15分。 |  |  |
|  |  |  | 物资轮转：15分 | 投标人具备轮换能力与条件，配备专职管理人员，负责储备物资的检查更新，及时更新药品和物资有效期内的替换，保证药品和物资在储备过程中不能出现过期药品和物资。提供承诺书及方案得15分。 |  |  |
|  |  |  | 配送能力：5分 | 采购方临时调用物资时，供货方在90分钟内调拨储备物资并送达至指定地点（覆盖全县）。提供承诺书、冷链运输车照片及行驶证得5分 |  |  |
| 说明：上述所需评审资料均以投标文件中所附扫描件或复印件为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标综合得分＝投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。 |  |  |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）综合标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

- 技术标评分标准：见评标办法前附表；

- 综合标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1采购人依法按照评标办法对供应商进行资格审查，合格供应商不足3家的，不得继续评标。

3.1.2评标委员会对通过资格审查的供应商进行形式评审及响应性评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术指标优劣顺序排列。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 未按照招标文件规定签字或者盖章的；

(2) 资格审查不合格的；

(3) 投标文件不写投标报价或投标报价超过采购预算价的；

(4) 不报供货及安装期或投标供货及安装期超过招标文件要求的；

(5) 投标质量等级、质保期不能满足招标文件要求的；

(6) 附有采购人不能接受的条件的；

(7) 供应商以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的；

(8) 供应商有弄虚作假行为或提供的证书有虚假、涂改现象的；

(9) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（10）评审环节显示投标文件制作机器码（硬盘序列号、IP地址、MAC地址）一致的。

(11）招标文件或相关法律法规有其他规定的；

(12) 违反国家有关法律法规的；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本部分第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商综合得分＝技术标得分+综合标得分＋商务标得分

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商3名。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

注：该项目在评标委员会推荐出中标候选人后，该项目评审报价得分的评标基准价不再改变。

# 第四章  合同文本

采购人（甲方）：                               签约时间：年月日

成交供应商（乙方）：                           签约地点：

甲乙双方根据政府采购相关法律法规、合同法及___________项目，项目编号的评标情况，订立本采购合同。

- 合同文件组成：

- 合同条款

- 中标通知书

- 中标供应商投标文件

- 采购招标文件

- 约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与招标文件要求、投标文件响应性内容一致。

- 合同金额及供货期

2.1合同金额：包括（货物名称）的供货等一切费用。金额为________________(大写)，￥__________（小写），以人民币作为结算单位。

| 货物名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

2.2 供货期：。自年月日至年月日。

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，符合招标要求的规格型号和技术指标。

2、供货方在质保期内接到甲方电话后，在______小时以内到达现场，______小时以内解决问题，不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。

四、付款方式：__________________________________________。

五、维保的承诺：

六、违约责任：

乙方如因设备维保的时间等问题被投诉，一经调查属实，取消其中标供应商资格，并赔偿因此而造成的一切损失，并在滑县公共资源交易中心网站上予以通报，在规定时间内不允许参加滑县境内任何政府采购活动。

七、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同：

（1）、乙方不履行合同规定义务的；

（2）、破产或无理赔能力的；

（3）、擅自更改投标价及服务承诺的；

（4）、弄虚作假的；

（5）、被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

八、合同期限：

九、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十一、本合同一式份，采购人持有份，中标供应商持有份，公共资源交易中心备档份，财政局备档份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人（公章）：                  成交供应商（公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（签字或盖章）：       法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：      委托代理人（签字或盖章）：

年   月    日

# 招标项目需求及技术要求

- 一标包:方舱CT（1套）

方舱技术参数

| 序号 | 参数内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方舱整体要求 |  |
| *1.1 | 方舱为一个整体，具备整体移动性，非现场搭建 |  |
| *1.2 | 方舱整体总量: ≥15吨 |  |
| 1.3 | 方舱外墙厚度：≥18mm |  |
| 1.4 | 方舱长度：≥9000mm |  |
| 1.5 | 方舱宽度：≥3000mm |  |
| 1.6 | 方舱高度：≥2890mm |  |
| *1.7 | 方舱扫描间防护面：≥6面 |  |
| 1.8 | 方舱防护面铅板厚度：主面：≥5mm，侧面：≥4mm |  |
| 1.9 | 方舱扫描间防护面防护标准：不大于2.5µSv／h |  |
| *1.10 | 方舱防护：符合《国家职业卫生标准GBZ130-2013》要求 |  |
| *1.11 | 防护要求：提供河南省检测报告 |  |
| 2 | 防护铅玻璃 |  |
| 2.1 | 铅玻璃长度：≥1200mm |  |
| 2.2 | 铅玻璃宽度：≥800mm |  |
| 2.3 | 铅玻璃当量：≥4mmbp |  |
| 3 | 患者防护门 |  |
| 3.1 | 要求遥控电动防护门 |  |
| 3.2 | 提供防碰撞系统 |  |
| 3.3 | 长度：≥1800mm |  |
| 3.4 | 高度：≥2250mm |  |
| 3.5 | 防护剂量：≥4mmbp |  |
| 4 | 医生防护门 |  |
| 4.1 | 宽度：≥80mm |  |
| 4.2 | 高度：≥2100mm |  |
| 4.3 | 防护剂量：≥5mmbp |  |
| 5 | 消毒系统 |  |
| 5.1 | 扫描间提供紫外线消毒灯具：≥3套 |  |
| 5.2 | 操作间提供紫外线消毒灯具：≥1套 |  |
| 5.3 | 支持定时开关、倒计时关闭功能 |  |
| 6 | 空调系统 |  |
| 6.1 | 扫描间提供5匹冷暖双用空调一台，制热功率：3800W，制冷功率：3930W； |  |
| 6.2 | 操作间提供1.5匹冷暖双用空调一台，制热功率：1010W，制冷功率：1030W； |  |
| 7 | 监控系统 |  |
| *7.1 | 扫描间提供AI智能监控摄像头两套，方便技师隔室摆位操作及实时监控患者情况 |  |
| 7.2 | 扫描间入口室外提供监控摄像头一套，观察室外患者及外部情况 |  |
| 7.3 | 提供监视器一台 |  |
| 8 | 操作间 |  |
| 8.1 | 操作间长度：≥2400mm |  |
| 8.2 | 操作间宽度：≥2600mm |  |
| 8.3 | 操作间高度：≥2500mm |  |
| 8.4 | 操作台长度：≥1600mm |  |
| 8.5 | 操作台宽度：≥700mm |  |
| 9 | 提供操作间转椅一把 |  |

高端螺旋CT技术参数

| 序号 | 招标内容 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径: ≥65cm |  |
| 1.2 | 倾角: ≥±28° |  |
| 1.3 | 滑环类型: 低压滑环 |  |
| 1.4 | 机架倾斜螺旋扫描功能 |  |
| 1.5 | 焦点到等中心距离：≥570mm |  |
| 1.6 | 焦点到探测器距离：≥800mm |  |
| 2. | X线系统 |  |
| *2.1 | 球管阳极热容量 ：≥3.5MHU，（不含等效） |  |
| 2.2 | 阳极最大散热率 ：≥390KHU/min |  |
| *2.3 | 球管小焦点 ： ≤0.7mm×0.8mm |  |
| 2.4 | 球管大焦点 ： ≤1.2mm×1.7mm |  |
| 2.5 | 高压发生器功率： ≥24kW |  |
| 2.6 | 球管最小电流 ： ≤10mA |  |
| 2.7 | 球管最大电流：≥230mA |  |
| 2.8 | 智能毫安调节: ≤1mA |  |
| 2.9 | 球管最低电压 ： ≤80kV |  |
| 2.10 | 球管最高电压 ：≥130kV |  |
| 2.11 | 球管电压选择范围 ：≥4档 |  |
| 3. | 数据采集系统 |  |
| 3.1 | 探测器类型 ：固体稀土陶瓷探测器或光子探测器 |  |
| *3.2 | 亚毫米探测器排列 ： ≥16排 |  |
| 3.3 | 每排探测器物理个数 ： ≥600个 |  |
| 3.4 | 数据采样率 ： ≥2300采样/360° |  |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 最大可移动范围 ： ≥1500mm |  |
| 4.2 | 床水平移动最大速度 ： ≥100mm/s |  |
| 4.3 | 床水平移动最小速度 ： ≤2mm/s |  |
| *4.4 | 床面可降至离地面最低距离 ： ≤600mm |  |
| 4.5 | 床面可升至离地面最高距离： ≥900 mm |  |
| 4.6 | 床定位精度 ： ≤±0.25mm |  |
| 4.7 | 检查床承重 ：≥180 kg |  |
| 5 | 控制台 |  |
| 5.1 | 操作系统 ：Windows10 |  |
| 5.2 | 高性能计算机 ： ≥6核 |  |
| 5.3 | 内存 ： ≥16GB |  |
| 5.4 | 图像存储空间 ： ≥1TB |  |
| 5.5 | 显示器分辨率： ≥1024×1024 |  |
| 5.6 | CD，DVD光盘刻录系统 |  |
| 5.7 | 标准DICOM3.0接口 |  |
| 5.8 | 具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS) |  |
| 6 | 操作室 |  |
|  | 可在扫描间控制扫描床升降、移动，方便操作医生 |  |
| 7 | 扫描参数与图像重建 |  |
| 7.1 | 螺旋扫描速度（360度）：≤0.8秒 |  |
| 7.2 | 最小扫描层厚 ：≤0.7mm |  |
| 7.3 | 扫描视野FOV ：≥45cm |  |
| 7.4 | 重建视野FOV ：5-45cm |  |
| *7.5 | 图像重建矩阵 ：512×512 |  |
| 7.6 | 图像显示矩阵 ：512×512或768×768或1024×1024 |  |
| 7.7 | CT 值范围：-32768 ~ 32767 |  |
| 7.8 | 单次连续扫描时间 ：≥100秒 |  |
| 7.9 | 最大连续扫描范围：≥1200mm |  |
| 7.10 | 定位片长度 ：50-1400mm |  |
| 7.11 | 最小螺距：≤0.6 |  |
| 7.12 | 最大螺距：≥1.5 |  |
| 7.13 | X-Y平面空间分辨率： ≥14.5lp/cm@0%MTF |  |
| 7.14 | 密度分辨率 ：≤4mm@0.3％ （≤19.8mGy） |  |
| 8 | 临床应用软件 |  |
| 8.1 | 基础软件功能： |  |
| 8.1.1 | 3D |  |
| 8.1.2 | 多平面重建MPR |  |
| 8.1.3 | 最大密度投影MIP |  |
| 8.1.4 | 最小密度投影MinIP |  |
| 8.1.5 | 平均密度投影AIP |  |
| 8.1.6 | 三维容积显示VR |  |
| 8.1.7 | 透明显示骨骼功能 |  |
| 8.1.8 | CTA血管造影技术 |  |
| 8.1.9 | CTU尿路造影技术 |  |
| 8.1.10 | 肝脏三期扫描技术 |  |
| 8.1.11 | 智能造影剂追踪技术 |  |
| 8.1.12 | 造影剂追踪自动扫描触发功能 |  |
| 8.2 | 仿真内窥镜功能 |  |
| 8.2.1 | 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video |  |
| 8.3 | 去伪影技术 |  |
| 8.3.1 | 去运动伪影技术 |  |
| 8.3.2 | 去后颅窝伪影技术 |  |
| 8.3.3 | 去射线束硬化伪影技术 |  |
| 8.4 | 肺结节软件分析 |  |
| 8.4.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |  |
| 8.4.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |
| 8.4.3 | 随访功能，病灶自动对比，自动量化体积变化、倍增时间等 |  |
| 8.5 | 肺密度分析软件 |  |
| 8.5.1 | 自动分割左肺，右肺 |  |
| 8.5.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 |  |
| 8.5.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等 |  |
| 8.6 | 低剂量扫描技术： |  |
| 8.6.1 | 最先进的迭代重建算法，实现低剂量扫描得到优质图像 |  |
| 8.6.2 | 智能毫安技术 |  |
| 8.6.3 | 敏感器官保护功能 |  |
| 8.6.4 | 240°曝光功能 |  |
| 8.6.5 | 剂量报告 |  |
| 8.7 | 具有血管分析功能 |  |
| 9 | 新冠平台 |  |
| *9.1 | 提供“新冠”肺炎智能诊断平台软件，协助科室医生诊断 |  |
|  | 图文工作站：国内一线品牌电脑、显示器、胶片打印机、软件、打印机 |  |

- 二标包：移动平板DR（1套）

移动平板DR技术参数

一、设备用途：

1、通过电动助力移动，用于床旁全身各部位X线摄影

2、可以配合摄影床旁、胸片架进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影要求定位方便快速、灵活准确

3、满足儿科育婴箱、急诊、ICU、骨科、手术室等各科室数字化X线摄影需求

- 主要技术参数

1、高压发生器

1.1高压发生方式：高频逆变式；

★1.2最大输出功率：≥30KW；

1.3最大管电流：≥350mA；

1.4最大输出电压：≥130KV；

1.5最小电流时间积：≤1mAs；

1.6最大电流时间积≥300mAs；

1.7具有解剖程序（APR）；

1.8具有遥控曝光或线控曝光控制；

1.9有曝光手闸。

2、X射线管组件

★2.1阳极热容量:≥107KHU ；

2.2 球管管组件热容量：≥1250KHU；

2.3 球管焦点:小焦点≤0.6mm，大焦点＜1.2mm；

3、探测器

3.1 无线数字平板探测器；

3.2 探测器尺寸：≥35*43cm（14″*17″）；

3.3探测器材料：非晶硅（a-Si）；

3.4像素矩阵：≥600万；

3.5像素尺寸：≤142μm；

3.6空间分辨率：≥3.0lp/mm；

4、球管支撑臂结构

4.1 球管中心距离立柱边沿伸缩运动范围: ≥550mm；

4.2 球管中心沿立柱升降：≥1000mm；

4.3 立柱旋转角度范围：≥±300°；

4.4 限束器旋转角度范围：≥±90°；

4.5机身宽度：＜600mm；

4.6防碰撞具有：束光器人体碰撞防护、具有移动物体碰撞制动功能、超声运动防碰撞提示；

4.9具有电量管理系统：低电快充、功耗智能管理、高压休眠、充电供电切换模式；

4.10具备延时曝光功能；

4.11配置远程可视化观察系统与对讲系统。

5、软件功能

5.1病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

5.2图像采集：自动调窗，自动裁剪，自动发送；

5.3图像处理：图像校正，图像翻转；

5.4图像观察：窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；

5.5病历报告：病人信息自动加载；

5.6胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

5.7 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站；

5.8显示器触屏≥17寸。

5.9软件与整机为同一品牌或为进口品牌。

6、可实现图像实时无线传输。

★7、高压发生器、软件和机械系统为同一品牌原厂研发制造或为进口组件。

8、储能电动容量≥336v,12Ah

9、图文工作站（国内一线品牌电脑、显示器、打印机、胶片机、专业软件）

- 三标包：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪、全数字化便携式彩色多谱勒超声诊断系统（所投产品为同一品牌）

1.全数字高档彩色多普勒超声诊断仪技术参数（1套）

一、货物名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

二、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

三、系统技术规格及概述：

- 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器，≥3关节支撑臂，中英文操作界面，中英文键盘输入，中文操作非图形化导航系统，具备显示器锁定装置

  - ★≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，可独立调节角度，触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动描记测量，支持手势操作,可以自定于手势、参数调节、图像模式切换以及可以实现屏幕上的图像在触摸屏上同时显示等多种操作模式。（提供证明图片）

  - 控制面板可独立旋转和升降

  - 探头接口≥4个，全激活，位于主机机箱正前方控制面板下方

  - 二维灰阶成像

  - 谐波成像单元

  - 多倍波束并行处理≥10倍

  - M型模式、彩色M型

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - ★组织多普勒成像，支持曲线M型和专用定量分析软件

  - 3D/4D容积成像

  - ★可选配低机械指数造影成像及造影定量分析功能（取样点可跟踪感兴趣区运动）

    - 支持左心室心腔显影和微血管造影增强功能

    - 双实时显示组织图像和造影图像，且图像位置可互换

    - 显示格式：双幅、单幅、混合

  - ★弹性成像单元，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能，可支持浅表探头、妇科及前列腺等腔内探头

  - 实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度可通过不同颜色或声音提示，提供证明图片）

  - 空间复合成像，≥9条偏转线

  - 斑点噪声抑制成像，支持造影成像单元、4D成像等

  - 扩展成像（可支持凸阵、线阵、容积探头）（提供证明图片）

  - 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）

  - ★智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

  - 一键自动快速优化二维、彩色、频谱及造影成像

  - 图像放大

1.23★解剖M型 (≥2条取样线，可以任意360°旋转)

1.24智能盆底超声解决方案

- 测量/分析和报告

  - 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

  - 全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告

  - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 自动NT测量

  - 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥5项。

  - ★IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析

  - 支持自动容积测量

2.8★心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 内置超声工作站

  - 硬盘：≥800G硬盘

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - ★支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 支持DICOM 3.0接口，具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告，并通过IHE-C中国专项测试认证

  - 视频/音频输入、输出

  - USB接口、DVDR/W刻录光驱

  - ★投标产品的生产厂商具备生产同品牌超声影像管理系统的能力（提供加盖厂家公章的超声影像管理系统的注册证复印件证明）

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

    - 扫描线：每帧线密度≥512超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥8段

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - 最大显示深度:≥38cm

    - 最大帧率: ≥1000 帧/秒

    - TGC: ≥8段，LGC: ≥2段

    - 动态范围≥200，可视可调

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

    - 最大帧率: ≥500 帧/秒

  - 支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等

    - 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

    - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

    - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像

    - 支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像模式

    - 组织追踪定量分析软件，包括速度、应变及应变率和牛眼图

  - ★3D/4D容积成像

    - 支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制优化

    - 4D最大显示帧率≧45

    - 支持VOI在同一平面进行360度旋转

    - 断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-2.0mm可调

    - 容积厚层成像，包括任意剖面成像

    - 时空关联成像（支持彩色血流）

    - 血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用

    - 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）

    - ★可选配自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。

    - 胎儿心脏发育异常产前筛查工具（Z－评分）

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

7.2★单晶体凸阵探头，带宽: 2-5.5MHz，角度≥80°；

7.3线阵探头，带宽:5-12 MHz；

7.4单晶体相控阵探头，带宽2-4.5MHz，角度≥85°；

7.5容积探头，带宽3-8.0MHz；

7.6穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

- 外设和附件

  - 内置主机一体化耦合剂加热器

  - 腔内探头放置架

- 其他要求

本次招标不接受近三年内在政府采购或军队系统采购中被列入黑名单或者有不良记录的品牌

2.全数字化便携式彩色多谱勒超声诊断系统技术参数（2套）

- 货物名称

全数字化便携式彩色多谱勒超声诊断系统

- 产品用途说明

适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、超声引导下介入性治疗等超声应用。

三、主要规格及系统概述：

3.1主机 彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

3.1.1  15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

3.1.2  二维灰阶成像部件

3.1.3  频谱多谱勒显示及分析系统

3.1.4  彩色多谱勒超声波诊断部件

3.1.5  多谱勒能量图

3.1.6  Steer 角度独立偏转技术（支持二维和彩色独立偏转）

3.1.7  组织谐波成像

3.1.8  凸阵扩展成像技术（提供证明图片）

3.1.9  回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）

3.1.10  具有空间复合成像技术（提供证明图片）

3.1.11  二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

3.1.12 二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式

3.1.13 图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥7倍)

3.1.14 可实现智能实时宽景成像

3.1.15 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式

3.1.16 超声图像显示区域放大功能，放大档位≥2档，最大超声扫查图像显示区域≥10寸

★3.1.17 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式

3.1.18超声图像显示区域放大功能，放大档位≥2档，最大超声扫查图像显示区域≥10寸

3.2 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

3.2.1  一般测量

3.2.2  产科测量

3.2.3  心脏功能测量

★3.2.4 自动左室定量分析

3.2.5  外周血管血流测量分析报告功能

3.3图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描

3.4 参考信号:  心电,心音,脉冲波,心电触发

3.5输入/输出信号:

3.5.1  输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

3.5.2  输出: 复合视频, RGB彩色视频, S---视频，VGA，

3.5.3  支持数据无线传输

3.6全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置：

3.6.1 内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览

四. 技术参数及要求

4.1 系统通用功能

4.1.1  监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥30°

4.1.2  主机不需拓展自带探头接口数:≥2个

4.2  探头规格

4.2.1 频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

腹部探头具有≥5种频率的变频范围

浅表探头具有≥5种频率的变频范围

4.2.2  B/D兼用:  腹部:B/PW/Color

浅表:B/PW/ Color

4.2.3  穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置

4.3最大扫描深度≥350mm

4.4、体位标记：≥120种，可以自定义注释

4.5、扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒

4.6、最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调

五、彩色多普勒：

5.1、多普勒频率≥2段可视可独立调节

5.2、B/Color双幅实时显示

5.3、扫描帧率最大帧频≥340帧／秒

★5.4、彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

六、频谱多普勒：

6.1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式

6.2、取样宽度及位置范围：0.5mm-20mm

6.3、线阵探头多普勒取样线偏转角度可调

6.4、支持二维和频谱多普勒同时偏转

七、测量和分析：

7.1、常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

7.2、外周血管专用测量及分析

7.3、妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

7.4、多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）

★7.5、可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。

7.6、支持对于存储数据的再测量和分析

八、外设接口

8.1、主机不需扩展自带USB2.0接口≥3个，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。

九、其他

9.1、配投标产品同品牌的超声影像管理系统软件（超声工作站软件），此软件具有图像采集，图像后处理功能，病例库功能，病例报告的生成、打印和存储，报告样式编辑等功能。

- 四标包：呼吸机（有创）、呼吸机（无创）、移动式呼吸机

1.呼吸机（有创）技术参数（3台）

一、基本参数

1.适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；

2.电动电控呼吸机；

3.气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒，以防止交叉感染；

4.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；

5.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；

6.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；

7．压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；

二、呼吸模式及功能

1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH模式（具有容量和压力两种方式）；

2、具备双相气道正压通气，可选配自动适应性压力调整容量控制功能、压力释放通气；

3、氧疗功能：氧流速可调节，可进行高流速氧疗；

三、设置参数要求

1、潮气量：20ml—2000ml

2、呼吸频率：1-100次/min

3、压力支持：0—80cmH2O

4、PEEP：0--45 cmH2O

5、压力上升时间：0-2s

6、呼气触发灵敏度：自动和手动调节18%-80%

四、监测参数要求

1、监测参数≥20个；

2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；

3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；

4、理想体重下潮气量监测；

5、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测。

五、其他功能要求

1、便利的锁屏功能；

2、气体检漏塞设计，便于自检及校准；

3、氧电池更换无需拆机及专业工具；

2.呼吸机（无创）技术参数（3台）

一、基本参数

1.适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；

2.电动电控呼吸机；

3.气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒，以防止交叉感染；

4.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；

5.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；

6.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；

7．压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；

二、呼吸模式及功能

1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH模式（具有容量和压力两种方式）；

2、具备双相气道正压通气，可选配自动适应性压力调整容量控制功能、压力释放通气；

3、氧疗功能：氧流速可调节，可进行高流速氧疗；

4、其他功能：标配无创通气模式；

三、设置参数要求

1、潮气量：20ml—2000ml

2、呼吸频率：1-100次/min

3、压力支持：0—80cmH2O

4、PEEP：0--45 cmH2O

5、压力上升时间：0-2s

6、呼气触发灵敏度：自动和手动调节18%-80%

四、监测参数要求

1、监测参数≥20个；

2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；

3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；

4、理想体重下潮气量监测；

5、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测。

五、其他功能要求

1、便利的锁屏功能；

2、气体检漏塞设计，便于自检及校准；

3、氧电池更换无需拆机及专业工具；

3.移动式呼吸机技术参数（3台）

1．技术参数：

1.1类型：气动电控。

1.2适用范围：儿童和成人

1.3显示屏： 10．4寸液晶触摸显示屏	。

1.4电池：镍氢电池，可供电大于2小时。

*1.5呼吸模式： VCV，PCV，PRVC，SIMV+VCV，SIMV+PCV， CPAP/PSV，BIPAP，APRV，BACKUP MODE，SIGH，O2 Therapy。

*1.6图形显示：波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间；环图： 压力-容积，流速-容积。

1.7气路系统安全压力：≤125cmH2O。

1.8可选配空气压缩机（进口泵芯）。

2．主要设置参数

2.1潮 气 量：范围：20～2500 mL。

2.2吸气时间：范围：0.1～12 s；屏气时间：范围：0～50%（相对于吸气时间）。

2.3压力触发：范围：(PEEP-20cmH2O)～PEEP 0 cmH2O；流速触发：范围：1～20 L/min；PEEP/CPAP：范围：0～50 cmH2O。

*2.4压力支持：范围：0～70 cmH2O；压力控制：范围：5～70 cmH2O。

2.5氧 浓 度：范围：21～100%。

2.6高压水平：范围：0～70 cmH2O；低压水平：范围：0～70 cmH2O。

2.7纯氧通气：纯氧通气2min。

2.8呼气保持：按住此键时，当呼吸机转为呼气状态后，关闭吸气呼气阀，直到释放按键或最长不超过15s；吸气保持：按住此键时，呼吸机完成本次吸气后转入屏气段，直到释放按键或最长不超过15s。

2.9手动吸气：在呼气相内按住此键时，呼吸机自动触发一次吸气。

*2.10冻  结：按下此键后，波形停止刷新，再次按下激活。

2.11雾化：时间可调0～60分钟。

*2.12键盘锁：锁定键盘，防止误操作。

3．主要监测参数

3.1吸气潮气量：范围：0～2000 mL； 呼气潮气量：范围：0～2000 mL；分钟通气量：范围：0～99 L/min；自主分钟通气量：范围：0～99 L/min。

3.2自主呼吸频率：范围：0～100 bpm；总计呼吸频率：范围：0～100 bpm。

3.3气道峰压：范围：0～80 cmH2O； 平均气道压力：范围：0～80 cmH2O； 吸气平台压力：范围：0～80 cmH2O；最小气道压：范围：-20～80 cmH2O。

3.4吸入氧浓度：范围：21％～100％。

3.5顺 应 性：范围：0～200mL/cmH2O。

3.6气道阻力：范围：0～200 cmH2O/(L/S)。

3.7呼气末正压：范围：0～80 cmH2O。

*3.8吸呼比监测：1:10～10:1。

*3.9 具有 RSBI（浅快呼吸指数）；Autopeep（内源性PEEP）;

4．报警功能参数

4.1呼气潮气量	高	50～2000 mL；低	OFF，50～1990 mL。

4.2分钟通气量	高	1～99 L；低	0～98 L。

4.3氧浓度  高	22～100%； 低	21～99%。

4.4气道压力	高	1～80 cmH2O； 低	0～79 cmH2O。

4.5呼吸频率	高	1～100 次/分；低	0～99 次/分。

4.6持续气道压力高报警	气道压力连续15 s超出（PEEP+15）cmH2O时发出报警。

4.7窒息报警：设定时间为15～60 s；氧气不足报警：供氧压力小于0.28 MPa；空气不足报警：供氧压力小于0.28 MPa；交流电故障报警；报警时间大于120 s；电池电量低报警：报警后电池供电时间不少于10 min；电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间不少于5 min。

4.8报警静音计时≤120 s；报警音量5级可调。

5．压力自动校准功能。

6．呼气阀加热：蒸发呼气水汽，保证呼气潮气量测量的准确性。

7．具有报警日志功能。

8．生产厂家为高新技术企业，拥有ISO9001质量体系认证与CE认证。

- 五标包：除颤监护仪、心电监护仪、12导心电图机、血液细胞分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、输液泵、注射泵、多功能麻醉工作站

1、除颤监护仪技术参数（3台)

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

- 具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- *除颤充电迅速，充电至200J≤5.5s。

- 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 可选配血氧饱和度监护功能。

- 可充电锂电池，支持99次以上200J除颤。

10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。

13.彩色TFT显示屏>7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

2、心电监护仪技术参数（10台）

基本要求：

1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2、≥10.1 寸彩色 LCD 显示屏，彩色分辨率≥800*600，≥8 通道波形显示

监测参数：

1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2、*具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

3、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

4、*可显示 PI 血氧灌注指数

5、支持心率变化统计和动态血压分析系统功能：

1、支持中/英文字符和条码扫描枪输入

2、具有三级声光报警，参数报警级别可调

3、具备报警集中设置功能

4、具备血液动力学、药物计算功能

5、可选内置存储卡，也支持外部 USB 存储设备，支持掉电存储和 U 盘数据导入导出功能

6、具备 Nurse Call 报警功能

7、支持 VGA 外接拓展显示屏

8、具备≥1000 小时趋势图表,≥1500 个报警事件、≥1500 组  NIBP 测量的数据存储和回顾功能,≥48 小时全息波形回顾。

9、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

10、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持 U 盘导入导出配置

11、标配普通锂电池，工作时间≥3.5 小时；

12、整机无风扇设计

3、12导心电图机技术参数（10台）

1.12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

2.★起搏器采样率不低于16,000Hz；

3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

4.电压分辨率不低于1uV；

5.模数转换不低于24位；

6.Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群

7.开机出波形时间不超过7秒；

8.内置存储容量不低于800份；

9.电池单次充电至少可供打印400份报告；

10.屏幕可预览完整的心电图报告；

11.★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

12.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

14.可支持条形码扫描枪接收患者；

15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

16.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

17.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

4、血液细胞分析仪技术参数（1台）

- *检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- *检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

- 进样方式：开放进样

- 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式；五分类和五分类+CRP两种检测模式一键切换

- 进样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

- 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；20μL微量血实现CD+CRP预稀释复检，具备五分类+CRP功能

- WBC线性范围：0~400×109/L

- CRP线性范围：0.3~320mg/L

- CRP携带污染：≤1.0%

- 操作系统：全中文操作分析报告软件

- 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

- *具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

5、全自动生化分析仪技术参数（1台）

- 仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪

- 分析速度：生化恒速800T/H，选配ISE速度可达1200T/H

- 最大可同时分析项目： ≥170个（生化179个，ISE3个，血清指数3项）

- 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)

- 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法;

- *样本位：≥190个样本位；

- 样本量：1.5μL～35uL， 0.1µl步进。

- *试剂位：≥175个试剂位；

- *试剂盘冷藏温度：2～8℃

- 试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进。

- 反应杯位：≥160个,光径5mm；

- 反应体积： 70µl～300uL；

- *温控方式：固体直热，升温快，免维护；

- 比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗

- 光学系统：全息凹面光栅后分光系统

- 波长：340～850nm ,16个波长

- 吸光度线性范围：0～3.5 Abs

- 样品携带污染率：不大于0.05%

- 支持全血测试功能

- 支持在线试剂装载

- 支持一个项目放置多套试剂

- 操作系统：全中文操作界面

6、全自动化学发光免疫分析仪技术参数（1台）

| 一、整机性能 |  |
| --- | --- |
| 1、工作速度 | ≥180Test/H |
| 2、系统功能 | 检测原理：磁微粒化学发光 |
|  | 具有 24 小时连续开机，自动重测，自动休眠，自动唤醒功能。 |
| 二、样本系统 |  |
| 1、加样针 | 样品和试剂单独加样，具有单独试剂针和加样针。 |
| 2、样本位 | ≥50 个样本位，可以连续加载，急诊优先。 |
| 3、样本量 | 15-200µl， |
| 4、样本针 | 高质特氟龙涂层，高精度内外壁抛光型 |
|  | 液面感应、随量跟踪 |
|  | 立体瀑布式清洗技术，自动维护清洗 |
| 三、试剂系统 |  |
| *1、试剂位 | ≥25 个试剂位，具备 2-8℃冷藏 |
| 2、试剂盘 | 具备磁珠试剂自动混匀功能 |
|  | 支持试剂存量实时监测及过期提醒功能 |
|  | 支持试剂条码扫描识别和定位功能 |
| 四、反应系统 |  |
| 1、反应盘 | 圆盘式 |
| 2、反应杯 | 最大装载量≥150只，可连续扩展 |
| *3、恒温系统 | 升温速度快,后期无成本消耗 |
| 4、反应盘温度 | 37±0.1℃，温度实时显示 |
| *5、TSH 参数 | 功能灵敏度小于 0.02mlU/L |
| 6、清洗系统 | 4 步自动清洗 |
|  | 自动提供反应系统清洗液和发光底物，具备液面监测报警功能 |
| 五、质量控制系统 | 两点定标，稳定期可达 4 周以上 |

7、输液泵技术参数（10台）

1.压力报警阈值至少3档可调；

2.全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

*3.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

4.速率范围：0.1-1200ml/h, 递增：0.1ml；

5.预置总量范围：0.1-9000ml，递增：0.1ml；

6.快推“bolus”：0.1-1200ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

7. 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、信息 ；

8.整机重量不超过1.8kg，方便携带

9.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

10.具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

11.电池工作时间≥3小时@25ml/h；

12.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

8、注射泵技术参数（10台）

1.压力报警阈值3档可调；

* 2.精度要求：速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

3.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

4.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

5.速率范围：0.1-1300ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

6.预置总量范围：0.1-9000ml，递增：0.1ml；

7.快推“bolus”：0.1-1200ml/h，以0.1ml/h递增

8.KVO：0.5ml/h；

9.自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

10.屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

11.整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

12.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

*13.电池工作时间﹥5小时@5ml/h；

14.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

9、多功能麻醉工作站技术参数（1台）

1、货物名称：多功能麻醉工作站

2、数量 ：1台

3、技术规格：

3.1 工作条件及基本配件

    - 操作环境，温度：10°C-40°C，湿度：15%- 95%

    - 电源：220-240V, 50Hz/60Hz

    - 后备电池使用时间：90分钟

    - 具有RS-232接口、HL7、3个辅助电源接口等接口

    - 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉

    - 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

    - 非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

3.2 气源

    - 标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源

    - 快速充氧范围25 - 75 l/min。

3.3 流量计

    - 双管机械流量计

    - 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。

3.4挥发罐

- 标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位

- ★标配一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备温度、空气压力和流量补偿功能

- 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml

3.5 呼吸回路

- 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接

- 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

- 二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml

- 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 流量传感器监测频率为1000次/秒

- ★无需冷凝器，低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2700ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

- 具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

- 可选配CO2旁路(Bypass)功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

- 具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示(二氧化碳吸收器未锁定)。

3.6 呼吸机

    - 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

    - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子PEEP。可选配SIMV-VC、SIMV-PC，带窒息后备保护通气的PS

    - 潮气量范围：

容量控制：20ml-1500ml

压力控制：5ml-1500ml

    - 吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O

    - 呼吸频率：4-100 次/分钟

    - 吸呼比：4:1-1:8

    - 压力限制范围：10-100 cmH2O

    - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

    - 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

    - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

    - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。

3.7 数字和波形监测

    - 具备三级声光报警功能，有红黄报警灯显示

    - ★10.4英寸彩色触摸控制屏，可同屏显示3通道波形和选配至少一个环图

    - ★选配内置插件槽，可直接热插拔插件

    - 插件可在监护仪和麻醉机之间通用

    - 可选择插件：CO2

    - 同屏幕可显示3通道任意波形（压力时间波形，流速时间波形/容量时间波形，可选呼末CO2波形）和一个环图 (P-V, F-V, P-F)

    - 潮气量监测范围：0-1500ml

    - 分钟通气量监测范围：0-100L/min。

4.产品认证

4.1认证：通过CFDA及CE认证，入选《优秀国产医疗设备产品遴选目录》。

- 六标包：防护物资（六标包所有产品均需提供样品）

防护物资采购清单

| 序号 | 货物名称 | 标准 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用防护服 | 符合国标GB19082-2003或 GB19082-2009医用一次性防护服技术要求；需提供样品 | 8000套 | 60 | 480000 |
| 2 | 防雾护目镜 | 符合GB14866-2006标准；需提供样品 | 6000个 | 9 | 54000 |
| 3 | 防护面罩 | 符合GB2626-2006标准；需提供样品 | 5000个 | 20 | 100000 |
| 4 | N95口罩 | 符合 GB2626技术要求；需提供样品 | 4200只 | 5 | 21000 |
| 5 | 医用外科口罩 | 符合YY0469-2010或YY0469-2011（医用外科口罩）标准；需提供样品 | 20000只 | 0.4 | 8000 |
| 6 | 一次性医用口罩 | 符合YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》标准要求；需提供样品 | 137500只 | 0.25 | 34375 |
| 7 | 一次性医用鞋套 | 符合YY/T1633标准；需提供样品 | 80000双 | 0.15 | 12000 |
| 8 | 乳胶检查手套 | 符合GB10213标准；需提供样品 | 10000双 | 2 | 20000 |
| 9 | 一次性医用工作帽 | 符合YY/T1642标准；需提供样品 | 10000只 | 0.3 | 3000 |
| 10 | 化学防护靴 | 1.钢头钢底、高性能防化 PVC 一次无缝注 塑成型确保安全； 2.非吸附性聚酯衬里，干爽易清洁； 3.可更换缓冲鞋垫；需提供样品 | 100双 | 50 | 5000 |
| 合计 |  |  |  |  | 737375 |

- 七标包：防疫药品、防疫消杀物资、检测检验试剂

1、防疫药品

| 序号 | 货物名称 | 剂型规格单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥司他韦 | 胶囊75mg*10粒 | 1000瓶 | 137.5 | 137500 |
| 2 | 奥司他韦 | 颗粒15mg*10袋 | 5000盒 | 45.68 | 228400 |
| 3 | 人免疫球蛋白 | 大输液50ml：2.5g瓶 | 50瓶 | 560.00 | 28000 |
| 4 | 阿比多尔片 | 片剂0.1g*12片 | 50盒 | 66.00 | 3300 |
| 5 | 重组人a-1b干扰素 | 注射剂30ug支 | 100支 | 35.00 | 3500 |
| 6 | 重组人a-2b干扰素 | 注射剂20ml:200WIU（240喷）支 | 50支 | 43.00 | 2150 |
| 7 | 去甲肾上腺素 | 注射剂1ml：2mg支 | 100支 | 27.00 | 2700 |
| 8 | 肾上腺素 | 注射剂1ml：1mg支 | 3000支 | 4.8 | 14400 |
| 9 | 多巴胺 | 注射剂2ml：20mg支 | 2000支 | 3.6 | 7200 |
| 10 | 甲泼尼龙 | 粉针剂20mg支 | 20000支 | 10.5 | 210000 |
| 11 | 甲泼尼龙 | 粉针剂40mg支 | 7000支 | 18.9 | 132300 |
| 12 | 阿奇霉素 | 粉针剂0.25g支 | 4000支 | 33.45 | 133800 |
| 13 | 连花清瘟 | 颗粒6g*10袋盒 | 1500盒 | 23.53 | 35295 |
| 14 | 利巴韦林 | 注射液1ml：0.1g支 | 6000支 | 0.35 | 2100 |
| 15 | 利巴韦林 | 气雾剂0.5mg*150揿支 | 50支 | 45.00 | 2250 |
| 16 | 阿昔洛韦 | 注射剂0.25g支 | 600支 | 1.53 | 918 |
| 17 | 胸腺肽 | 注射剂100mg支 | 400支 | 26.25 | 10500 |
| 18 | 地塞米松 | 注射液5mg支 | 15000支 | 0.18 | 2700 |
| 19 | 20%甘露醇 | 注射液250ml瓶 | 600瓶 | 3.67 | 2202 |
| 20 | 呋塞米 | 注射液2ml：20mg支 | 10000支 | 3.01 | 30100 |
| 21 | 地西泮 | 注射液10mg支 | 1000支 | 8.00 | 8000 |
| 22 | 去乙酰毛花苷 | 注射液2ml：0.4mg支 | 500支 | 84.60 | 42300 |
| 23 | 左氧氟沙星 | 注射液100ml*0.2g支 | 10000支 | 26.50 | 265000 |
| 24 | 头孢曲松 | 注射剂1g支 | 5000支 | 2.72 | 13600 |
| 25 | 多西环素 | 片剂0.1g*12片 | 100盒 | 19.70 | 1970 |
| 26 | 炎琥宁 | 注射剂0.2g支 | 500支 | 6.00 | 3000 |
| 27 | 青霉素 | 注射剂160万支 | 5000支 | 0.80 | 4000 |
| 合计 |  |  |  |  | 1327185 |

2、防疫消杀物资

| 序号 | 货物名称 | 剂型规格单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯泡腾片 | 剂型：片剂 0.75g*100（片）/瓶 有效氯含量：30%-40% 每片含有效氯200-300mg | 3000瓶 | 13.00 | 39000 |
| 合计 |  |  |  |  | 39000 |

3、检测检验试剂

| 序号 | 货物名称 | 规格单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 120盒 | 690 | 82800 |
| 2 | 病毒抗体检测试剂盒 | 50人份/盒 | 120盒 | 750 | 90000 |
| 3 | 检测采样管全套器材 | 1支/份 | 6000份 | 9.50 | 57000 |
| 合计 |  |  |  |  | 229800 |

注：

- 投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

- 对于招标文件中的重要技术条款（加 * 号的技术条款），投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料（技术支持资料）作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

- 投标样品包括：六标包所有产品均需提供样品（其他标包不需要提供样品）；投标人必须在开标前将提供的样品递交至滑县公共资源交易中心，逾期送到的投标样品及投标文件不予接收，相关投标人的投标将被拒绝；未提供投标样品，或者投标样品与招标要求负偏差较大的投标一律无效；投标人将本标包所有样品密封在一个包装内，样品包装上应注明：项目名称及标包、投标单位名称、联系人及联系方式并加盖单位公章；所有投标人在计算投标报价时，应考虑投标样品所需的费用开支，中标公告发布后，中标供应商的投标样品将被封存，作为供货、验收的依据，不予退还；没有取得中标资格的投标人应在接到通知的限定期限自行取回投标样品，逾期未取走的投标样品，招标机构有权予以处置而不需要得到投标人的任何许可。

- 履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据，验收时需按照项目要求对功能逐一测试，如系统测试中发现性能指标或功能上不符合国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容时，将被视作性能不符合要求，设备使用单位有权拒绝付款并要求赔偿。

# 第六章  投标文件通用格式

封面格式：

（项目名称及标包）     项目

投标文件

项目编号：

投   标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

- 目  录

一、投标函及开标一览表

二、已标价的采购清单

三、授权委托书

四、服务及履约承诺书

五、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料

六、技术性能参数的详细描述

七、商务和技术偏差表

八、反商业贿赂承诺书

九、小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

十、小微企业声明函（投标人）

十一、小微企业声明函（制造商）

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、其他资料

十五、投标资格审查文件

- 一、投标函及开标一览表

（一）投标函

致：              （采购人名称）

1、在研究了                 （项目名称及标包）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究服务内容及其它有关文件后，对该项目我们愿意参与报价，投标报价为（大写）               ，（小写）              ，质保期       ，质量要求      ，合同履行期限：               ，按采购招标文件、合同条款、技术规范的条件要求服务并修补任何缺陷。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到按照规定时间完成本项目服务的全部内容，达到合同规定的要求。

4、我们同意在投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，你单位不一定接受最低报价的投标。

7、我们同意参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文件的规定，招标代理服务费由中标单位以现金形式向代理机构支付。

8、其他补充说明                          。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

（二）开标一览表

| 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称及标包 |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |  |
| 质量 |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 备注： |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年   月   日

- 二、已标价的采购清单

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 生产厂家名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年   月   日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名、联系方式)系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，联系方式        。以本公司的名义参加 （采购人）  的（项目名称及标包）  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

注：后附法定代表人及被授权人身份证复印件（加盖单位公章）

- 四、服务及履约承诺书

致： 承诺内容： 注：1、详细说明服务的内容、形式、解决质量的响应时间、解决问题时间、联系方式。 2、质量保证措施。 3、服务承诺。 4、供应商认为需要说明的其它服务计划。 5、售后服务函须由法人签字盖章及授权委托人签字或盖章。 必须实质上满足“采购内容”中的要求，供应商可提出额外的承诺。

履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解标的，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。
（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公告后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。
二、我单位承诺：
    除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：

- 五、供应商营业执照等证明供应商

资格和能力的资料

注：包括招标文件供应商资格要求和评标办法中所有涉及到原件的复印件等，但不仅限于此内容。复印件需加盖公章。

5.1供应商基本情况表

金额单位：元/人民币

| 供应商 |  |  |  |  | 组织形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 注册号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 产 及 服 务 能 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 产品、主要材料的进货渠道； 2. 必要的设备、工具器具和其他物质设备； 3. 专业和技术能力：机构设置及工作人员情况； 4. 经验、声誉； 5. 管理能力：质量管理办法、计量管理办法、价格管理办法； 6. 服务能力及优势。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、技术性能参数的详细描述

- 七、商务和技术偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件规格 | 投标文件规格 | 偏差描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。（其中商务偏差指合同履行期限、质保期、质量要求、交货地点是否偏差；技术偏差指招标文件“第五章 招标项目需求及技术要求”是否偏差，参照以上表格格式自拟）。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

- 九、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |

（  ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

注：

1. 本表所列产品与货物分项报价一览表中的小型微型（监狱）企业生产的产品、报价应一一对应。特别说明：上表所列产品应当不包括中型企业生产的产品。

2. 投标人须在投标文件中提供投标人自己的《小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《小微企业声明函》原件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，将整体不予价格扣除，投标人对所报相关内容的真实性负责。

3. 投标人应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与投标报价明细表（指小型、微型、监狱、残疾人福利性企业产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。

4. 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目招标对监狱和残疾人福利性企业生产的产品的价格给予6%的扣除。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利性企业作为投标人须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利性单位声明函》，否则，不予认定。

5. 相关证明资料附在本表后。

6. 投标人应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险,由投标人承担。

7. 可根据需要自行增减表格行数，没有相关产品可不填此表。

（提醒：如果投标人不满足小型微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型微型企业认定标准的，则不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

- 十、小微企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：小型/微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第       项      行业，为       （请填写：小型/微型）企业。

2. 本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，货物的名称品牌型号是             ；或者提供（制造商名称）制造的货物，货物的名称品牌型号是             ，该制造商属于     （请填写：小型/微型）企业（见该制造商出具的《小微企业声明函》）。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1. 符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)）；

2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

4. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（提醒：如果投标人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《小微企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

- 十一、小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条项         行业，为      （请填写：小型/微型）企业。

本公司参加（采购项目名称）采购活动或者授权由（代理商名称）提供本企业制造的（货物名称品牌型号），本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

制造商名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1. 符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)）；

2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

4. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（提醒：如果投标人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《小微企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

- 十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函

》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 投标人须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的节能清单中所在页的复印件，及在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

3. 所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品的，每有一项加0.5分，最多加1分。

投标人须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的环保清单中所在页的复印件及在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

- 十四、其他资料

- 十五、投标资格审查文件

1、投标人资格声明函

2、投标人资格证明文件

1、资格声明函

致：（采购人）

我单位愿意对                   （项目名称及标包）进行投标。

投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

2、投标人资格证明文件

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1)供应商具有独立承担民事责任的能力：

证明材料指：营业执照或其他证明资料。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟，

健全的财务会计制度证明材料指：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

缴纳税收证明材料指：提供近1个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明）。

缴纳社会保障资金证明材料指：提供近1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准）。

(5)投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

证明材料指：提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

2.2供应商须为所投产品的制造商或代理商（经销商），制造商须具有医疗器械生产许可证；代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。（1-6标包）

2.3投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证，所投产品生产日期须是近6个月内生产的（以供货期为准）。（1-5标包）

2.4所投防护物资生产日期须是近2个月内生产的（以供货期为准）（6标包）。

2.5供应商应具有有效的药品生产许可证、药品生产质量管理规范即GMP认证，（若为经销商的提供有效的药品经营许可证、药品经营质量管理规范即GSP认证）；所投药品及物资生产日期须是近4个月内生产的（以供货期为准）。（7标包）

2.6信用查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

2.7其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；法定代表人为同一人的两个以上法人、母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加本项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】